## Sheet1
浙江省检验检疫科学技术研究院2026年纺织类检测计量器具检定/校准服务采购需求表
采购需求： 1.承诺与采购单位、相关供应商没有利害关系。 2.承诺使用有效期内且精度符合要求的标准器开展计量；如需分包，严格按分包方案执行并对质量负全责。 3.承诺服务时效：①现场：自收到清单及要求起，10个工作日内完成；②送检：自收到清单且器具归集完毕起，20个工作日内完成（提供免费上门取送）；③分包：在送检服务时限基础上增加10个工作日（提供免费上门取送）。 4.承诺认真、公正、诚实、康洁地履行验收论证职责，如实出具计量报告，承担不实检测的相关法律责任。 5.承诺对计量结果及采购单位技术资料保密。
序号 | 器具编号 | 器具名称 | 规格型号 | 数量（台/套） | 计量方式 | 计量依据 | 关键量值 | 计量项目 | 精度要求 | 所在场所
1 | JLQJ04940 | 数控静态防滑试验机 | WF-HJ-A | 1 | 现场 | HG/T3780-2005 | 面板镜向光泽度：4 | 镜像光泽度 | / | 杭州市萧山区建设三路398号
2 | JLQJ04939 | 止滑试验机 | HY-782ps | 1 | 现场 | GB/T3903.6 | （160±20）N | 压力 | 力值：±20N | 杭州市萧山区建设三路398号
3 | JLQJ04938 | 动态耐水试验机 | SGJ5017A | 1 | 现场 | GB/T 16641-2019 | 角度：45±1° | 角度 | ±1° | 杭州市萧山区建设三路398号
4 | JLQJ04805 | 成鞋弯折角度试验机 | CS-6033 | 1 | 现场 | GB/T 20991-2007 8.4.1 | 力值：30N±1% 速度：（100±10）mm/min 角度：45° | 力值，速度，角度 | 力值：±1%N 速度：±10mm/min | 杭州市萧山区建设三路398号
5 | JLQJ04759 | 手动泵 | 100mL | 1 | 送校 | GB/T 33610.2-2017纺织品 消臭性能的测定 | 100ml | 体积 | 无 | 杭州市萧山区建设三路398号
6 | JLQJ04758 | 进样针 | 0.5ml | 1 | 送校 | GB/T 33610.2-2017纺织品 消臭性能的测定 | 0.5ml | 体积量 | 无 | 杭州市萧山区建设三路398号
7 | JLQJ04732 | 模拟火柴点火器 | 8.0*6.5 | 1 | 现场 | GB 17927-2024 | 内外径，气流速度 | 燃烧管外径（8.0±0.1）mm，内径（6.5±0.1）mm，长度（200±5）mm；软管内径（7±1）mm；气体流量（45±2）mL/min | 0.1mm | 杭州市萧山区建设三路398号
8 | JLQJ04709 | 塞尺 | 100mm，17片 | 1 | 现场 | JJG 62-2017 | 0.02mm、0.03mm、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.40、0.50、0.75、1.00mm | 厚度 | / | 杭州市萧山区建设三路398号
9 | JLQJ04699 | 玻璃注射器 | 小型 | 1 | 现场 | GB/T 33610.2 | 0.5mL及100mL | 空气流量 | ±5% | 杭州市萧山区建设三路398号
10 | JLQJ04698 | 空气流量计（便携式微型泵） | 小型 | 1 | 现场 | GB/T 33610.2 | 0.2L/min 5L/min 3L/min | 空气流量 | ±5% | 杭州市萧山区建设三路398号
11 | JLQJ04673 | LX-A邵氏硬度计 | LX-A | 1 | 送校 | GB/T3903.4 | 0~100邵尔A | 硬度 | 符合GB/T 531.1-2008 | 杭州市萧山区建设三路398号
12 | JLQJ04665 | 测色仪 | / | 1 | 现场 | JJG595规程测色色差计检验 | 仪器应不低于一级;用色牢度评级仪专用校准器-特制标准变色灰卡和绿卡检验,仪器测得的级数值与其标准级数值的误差的绝对值不应大于0.25。 | 色差 | 不应大于0.25 | 杭州市萧山区建设三路398号
13 | JLQJ04618 | 箱包圆杆标准测试杆 | / | 1 | 现场 | / | 12mm，6mm，5mm | 直径12mm/直径6mm/直径5mm | 0.01mm | 杭州市萧山区建设三路398号
14 | JLQJ04573 | 耐摩擦色牢度仪 | Y571B | 1 | 现场 | JJF（纺织）027-2010 染色摩擦色牢度仪校准规范 | 力值 ：9.0N 长度： 104mm 摩擦速度： 60r/min 摩擦头尺寸 16.00mm | 长度 力值 转速 摩擦头尺寸 | 0.1N 1mm 1r/min 0.01mm | 绍兴市柯桥区跨境电商产业园6-130
15 | JLQJ04571 | 汗渍色牢度仪（支架） | YG631 | 1 | 现场 | JJF（纺织）028-2010 汗渍色牢度仪校准规范 | 尺寸 115X60 X1.5 50N（压强：12.5kpa±0.9kpa） | 试验板尺寸 压力 | 0.1mm 0.01N | 绍兴市柯桥区跨境电商产业园6-130
16 | JLQJ04527 | 检针器 | ST-30C | 1 | 送校 | GB 31701 | 直径1.0mm金属球声光报警 | 探测能力 | 1.0mm | 杭州市萧山区建设三路398号
17 | JLQJ03145 | 生物降解呼吸仪 | SL700D-18 | 1 | 现场 | JJG 1132-2017 热式气体质量流量计检定规程； JJG 635-2011 一氧化碳，二氧化碳红外气体分析器检定规程； JJF1101-2019 环境试验设备温度，湿度参数校准规范 | 气体流量 ；二氧化碳浓度5040ppm；恒温箱温度 58℃ 氧气含量20% | 气体流量；二氧化碳浓度；恒温箱温度 氧气含量 | 气体流量1ml/min ；二氧化碳浓度1ppm；恒温箱温度0.1摄氏度 氧气含量 | 绍兴市柯桥区跨境电商产业园6-130
18 | JLQJ03122 | 钢直尺 | / | 1 | 现场 | GB 9056 | / | 长度 | 0.1 | 杭州市萧山区建设三路398号
19 | JLQJ03113 | 耐黄变试验机 | WF3689B | 1 | 现场 | HG/T 3689-2014 | 紫外线灯管，波长280-400nm，试验表面与灯管表面距离250±2mm | 高度 | 符合HG/T 3689-2014 B法 | 杭州市萧山区建设三路398号
20 | JLQJ03110 | 拉链往复疲劳试验机 | HY-021 | 1 | 现场 | QB/T 1333 | 往复速度：20次/min；30次/min | 速度 | / | 杭州市萧山区建设三路398号
21 | JLQJ03096 | 量帽尺 | / | 1 | 送校 | JJF 1423-2013《π尺校准规范》 | 无 | 长度 | 无 | 杭州市萧山区建设三路398号
22 | JLQJ03095 | 量角器 | 0~180° | 1 | 送校 | JJF1959-2021《通用角度尺校准规范》 | 角度偏差 | 角度 | 无 | 杭州市萧山区建设三路398号
23 | JLQJ03094 | 量角器 | 0~170° | 1 | 送校 | JJF1959-2021《通用角度尺校准规范》 | 角度偏差 | 角度 | 无 | 杭州市萧山区建设三路398号
24 | JLQJ03092 | 检针器 | ST-30C | 1 | 送校 | GB 31701 | 直径1.0mm金属球声光报警 | 探测能力 | 1.0mm | 杭州市萧山区建设三路398号
25 | JLQJ03067 | 防紫外线透过及防晒保护测试系统 | HB902A | 1 | 现场 | GB/T 18830-2009纺织品 防紫外线性能的评定 | 波长为290nm~400 nm的UV射线；光束端面至少25mm2,覆盖面至少应该是织物循环结构的3倍；积分球入口的最小尺寸与照明斑的最大尺寸之比应该大于1.5；光束应该与织物表面垂直,在±5°之间,光束与光束轴的散角应该小于5° | 光 | ±5° | 杭州市萧山区建设三路398号
26 | JLQJ03066 | 马丁代尔耐磨仪 | YG401F | 1 | 现场 | GB/T21196.1,JJF（纺织）036-2012《织物平磨仪校准规范》 | 压锤质量2.5±0.5kg；压锤直径120±10mm；压头负荷795±7g、595±7g、198±2g；动程60.5±0.5mm；外传动转速47.5±2.5r/min；内传动转速44.5±2.4r/min；传动轴距其中心轴的距离30.25±0.25mm；压头负荷155±1g、415±2g；动程24±0.5mm，李莎茹图形符合 | 速度；质量；负荷 | 速度±2.5r/min；质量±0.5kg；负荷±1g、±2g、±7g | 杭州市萧山区建设三路398号
27 | JLQJ02976 | 纤维切断器 | Y171C | 1 | 现场 | JJF(纺织）022-2012 《纤维切断器校准规范》 | 夹持板有效部位宽度：25mm | 宽度 | ±0.01mm | 杭州市西湖区文三路2号
28 | JLQJ02975 | 纤维切断器 | Y171B | 1 | 现场 | JJF(纺织）022-2012 《纤维切断器校准规范》 | 夹持板有效部位宽度：20mm | 宽度 | ±0.01mm | 杭州市西湖区文三路2号
29 | JLQJ02974 | 纤维切断器 | Y171A | 1 | 现场 | JJF(纺织）022-2012 《纤维切断器校准规范》 | 夹持板有效部位宽度：10mm | 宽度 | ±0.01mm | 杭州市西湖区文三路2号
30 | JLQJ02379 | 钢直尺 | （0-2000）mm | 1 | 送校 | JJG1-1999 钢直尺检定规程 | 长度 | 长度 | 0.01mm | 绍兴市柯桥区跨境电商产业园6-130
31 | JLQJ02369 | 生物降解呼吸仪 | BESTERS12 | 1 | 现场 | JJG 365-2008 电化学氧测定检定规程； JJG 1132-2017 热式气体质量流量计检定规程； JJG 635-2011 一氧化碳，二氧化碳红外气体分析器检定规程； JJF1101-2019 环境试验设备温度，湿度参数校准规范 | 氧气浓度：6.00% 气体流量 500ml/min 二氧化碳浓度：5000ppm 恒温箱温度：58.0℃ | 氧气浓度;气体流量;二氧化碳浓度;恒温箱温度 | 氧气浓度：0.01% ； 气体流量1ml/min；二氧化碳浓度：1ppm；恒温箱温度：0.01℃ | 绍兴市柯桥区跨境电商产业园6-130
32 | JLQJ02364 | 雾度计 | SGW-820 | 1 | 现场 | JJF 1303-2011 雾度计校准规范 | 透光率，雾度 | 光源条件 透光率，雾度 | 透光率0.1%，雾度0.1% | 绍兴市柯桥区跨境电商产业园6-130
33 | JLQJ02363 | 薄膜热缩性能测试仪 | 三工匠FSL174 | 1 | 现场 | GRGT（JL）5002-2017 产品物理性能（耐久，疲劳，寿命）试验用仪器校准方法 | 温度150℃ 长度 80mm 压力5N 10N | 温度 长度 压力 | 温度0.1℃ 长度 1mm 压力0.01N | 绍兴市柯桥区跨境电商产业园6-130
34 | JLQJ02362 | 水浴锅（塑料袋漏水实验机） | 三工匠YG150A | 1 | 现场 | JJF-2019-2022液体恒温试验设备温度性能测试规范 | 水温23.0℃ | 水温 | 水温 0.1℃ | 绍兴市柯桥区跨境电商产业园6-130
35 | JLQJ02361 | 提袋疲劳试验机 | 三工匠YG148A | 1 | 现场 | GRGT（JL）5002-2017 产品物理性能（耐久，疲劳，寿命） | 振幅140次/分 频率 30mm | 振幅 频率 | 振幅 0.01mm 频率1次/分 | 绍兴市柯桥区跨境电商产业园6-130
36 | JLQJ02356 | 恒温恒湿箱(植物生态毒性测试仪) | 洛克泰克RTK 208 | 1 | 现场 | JJF1101-2019环境试验设备温度，湿度参数校准规范； JJF（苏）245-2021药品强光稳定性试验箱校准规范 | 温度22℃ 湿度 70％ 光照强度(300~400 umol/m2s) | 温度 湿度 光照强度(300~400 umol/m2s) | 温度 0.01 湿度 0.1% 光照强度1 lx | 绍兴市柯桥区跨境电商产业园6-130
37 | JLQJ02353 | 全自动塑料崩解分析仪（温度部分） | RTK PBD | 1 | 现场 | JJF1171-2007 温度巡回检测仪校准规范； JJG 1132 热式气体质量流量计检定规程； JJG 1132 热式气体质量流量计检定规程 | 温度 CH1-CH6 25 40 ℃ 流量5L/min 氧气浓度 5.9% 14.8% 24.2% | 温度 流量 氧气浓度 | 温度：0.1℃ 流量 0.1L/min 氧气浓度 允差±3% | 绍兴市柯桥区跨境电商产业园6-130
38 | JLQJ02351 | 万能材料试验机（带引伸计） | 三工匠YG028 | 1 | 现场 | JJG475-2008电子式万能试验机检定规程； JJG762-2007 引伸计检定规程 | 速度50 100 200 mm/min 力传感器20 40 50 60 80 100N 位移 50mm 100mm 200mm 引伸器：10 20 30 40 50 60 70 80 90 100mm | 速度 力传感器 位移； 引伸器位移 | 速度 示值允差±1% 力值 示值允差±1% 位移示值允差 ±0.5% 引伸器位移 示值允差 ±0.5% | 绍兴市柯桥区跨境电商产业园6-130
39 | JLQJ02318 | 三用紫外分析仪 | TQ-134 | 1 | 送校 | JJF1936-2021 《紫外分析仪校准规范》 | 波长/nm：254、365 | 波长 | / | 杭州市西湖区文三路2号
40 | JLQJ02313 | 转箱法防钻绒仪 | YG（L）819D-ii | 1 | 现场 | JJF（纺织）091-2020 《织物防钻绒性能测试仪（滚箱法）校准规范》 | 转箱内部尺寸：600mm 硅橡胶异性球：质量：23.75g、硬度：55HA、尺寸：上圆31mm、下圆37mm、高度22mm 回转箱转速：42r/min | 转箱内部尺寸；硅橡胶异性球；回转箱转速 | ±5mm；±0.75g、±5HA、±2mm、±2mm、±2mm；±1r/min | 杭州市西湖区文三路2号
41 | JLQJ02305 | 照度计 | ANA-F9 | 1 | 送校 | JJG245-2005 《光照度计检定规程》 | 照度：50、100、150、200、300、500、1000、1500、2000、2500、3000、4000、5000 | 照度 | 0.1Lx | 杭州市西湖区文三路2号
42 | JLQJ02304 | 照度计 | ANA-F9 | 1 | 送校 | JJG245-2005 《光照度计检定规程》 | 照度：50、100、150、200、300、500、1000、1500、2000、2500、3000、4000、5000 | 照度 | 0.1Lx | 杭州市西湖区文三路2号
43 | JLQJ02301 | 照度计 | ANA-F9 | 1 | 送校 | JJG245-2005 《光照度计检定规程》 | 照度：50、100、150、200、300、500、1000、1500、2000、2500、3000、4000、5000 | 照度 | 0.1Lx | 杭州市西湖区文三路2号
44 | JLQJ02297 | 抱合力机 | Y731D | 1 | 现场 | JJF(纺织）041-2020 《生丝抱合测试仪校准规范》 | 摩擦刀：厚度：0.5mm、上摩擦刀中心总间距：35mm、下摩擦刀中心总间距：28mm、刀口高度差：0、上摩擦刀架质量：300g 张力重锤质量：200g 摩擦刀架：往复行程：90mm、往复速度：120次/min | 摩擦刀；张力重锤质量；摩擦刀架 | ±0.1mm、±0.2mm、±0.2mm、0.01mm、±3g；±2g；±2mm、±5次/min | 杭州市西湖区文三路2号
45 | JLQJ02296 | 照度计 | ANA-F9 | 1 | 送校 | JJG245-2005 《光照度计检定规程》 | 照度：50、100、150、200、300、500、1000、1500、2000、2500、3000、4000、5000 | 照度 | 0.1Lx | 杭州市西湖区文三路2号
46 | JLQJ02293 | 压缩面回弹性测试仪 | / | 1 | 现场 | JJG（浙）135-2015回弹仪检定器检定规程 | 标尺示值误差：120mm 压板尺寸：200*200mm 压盘质量：200g 砝码质量：2000g、4000g | 标尺示值误差；压板尺寸；压盘质量；砝码质量 | ±1mm；±1mm；±2g；±2g、4g | 杭州市西湖区文三路2号
47 | JLQJ02292 | 蓬松度仪 | LBX-205-ii | 1 | 现场 | JJF（纺织）074-2018 《羽绒蓬松度仪校准规范》 | 圆桶内高：500mm 圆桶内径：288mm 压盘：直径：284mm、质量：94.25g | 圆桶内高；圆桶直径；压盘 | 0.1mm；±1mm；±1mm、±0.5g | 杭州市西湖区文三路2号
48 | JLQJ02291 | 蓬松度仪 | LBX-205 | 1 | 现场 | JJF（纺织）074-2018 《羽绒蓬松度仪校准规范》 | 圆桶内高：500mm 圆桶内径：245mm 压盘：直径：240mm、质量：68.40g | 圆桶内高；圆桶直径；压盘 | 0.1mm；±1mm；±1mm、±0.5g | 杭州市西湖区文三路2号
49 | JLQJ02267 | 转箱法防钻绒仪 | YG（L）819D | 1 | 现场 | JJF（纺织）091-2020 《织物防钻绒性能测试仪（滚箱法）校准规范）》 | 转箱内部尺寸：450mm 橡胶球：质量：140g、硬度：45HA、尺寸：59mm 回转箱转速：45r/min | 转箱内部尺寸；橡胶球；回转箱转速 | ±5mm；±5g、±10HA、±2mm；±1r/min | 杭州市西湖区文三路2号
50 | JLQJ02266 | 摩擦法防钻绒仪 | YG（L）819E | 1 | 现场 | JJF(纺织）064-2013 《织物防钻绒性试验仪（摩擦法）校准规范）》 | 动、定夹具间距：44mm 动、定夹具平行度：0 曲柄转速：135r/min | 动、定夹具间距；动、定夹具平行度；曲柄转速 | ±1mm；±1mm；±2r/min | 杭州市西湖区文三路2号
51 | JLQJ02263 | 清洁度仪 | LBX-211 | 1 | 现场 | JJF(纺织）075-2018《羽绒水洗浊度计校准规范》 | 圆筒直径：32mm 标尺示值误差：350、500、700、1000 双黑十字线：直径：30mm、宽度：0.5mm、间距：1.00mm | 圆筒直径；标尺示值误差；双黑十字线 | ±1mm；±2mm；±1mm、±0.10mm、±0.20mm | 杭州市西湖区文三路2号
52 | JLQJ02227 | 纱线捻度机 | YG155A | 1 | 现场 | JJF（纺织）010-2012 《纱线捻度仪校准规范》 | 夹持器：夹持面:0.03mm、偏心度：＜0.5mm 零点：线宽 张力标尺/g：0.5、1、2、5、10、20、50 主标尺/mm：10、25、50、100、250、500 解捻钳转速：1000r/min | 夹持器；零点；张力标尺；主标尺；解捻钳转速 | 0.01mm、0.1mm；1/2线宽；5%；±0.2mm；r/min | 杭州市西湖区文三路2号
53 | JLQJ02226 | 纱线捻度机 | YG155A | 1 | 现场 | JJF（纺织）010-2012 《纱线捻度仪校准规范》 | 夹持器：夹持面:0.03mm、偏心度：＜0.5mm 零点：线宽 张力标尺/g：0.5、1、2、5、10、20、50 主标尺/mm：10、25、50、100、250、500 解捻钳转速：1000r/min | 夹持器；零点；张力标尺；主标尺；解捻钳转速 | 0.01mm、0.1mm；1/2线宽；5%；±0.2mm；±200r/min | 杭州市西湖区文三路2号
54 | JLQJ02225 | 纤度机 | QDJ920Ⅱ 2 | 1 | 现场 | JJF（纺织）043-2016《生丝测长机校准规范》 | 纱框：转速：300r/min、周长：1125mm、定位：第一第二象限70°-110°计数器回转数：50、100、200、400 | 纱框；计数器回转数 | ±5%、±0.3mm、70-110°；无误差 | 杭州市西湖区文三路2号
55 | JLQJ02224 | 纤度机 | QDJ920Ⅱ 3 | 1 | 现场 | JJF（纺织）043-2016《生丝测长机校准规范》 | 纱框：转速：300r/min、周长：1125mm、定位：第一第二象限70°-110° 计数器回转数：50、100、200、400 | 纱框；计数器回转数 | ±5%、±0.3mm、70-110°；无误差 | 杭州市西湖区文三路2号
56 | JLQJ02223 | 纤度机 | QDJ920Ⅱ 4 | 1 | 现场 | JJF（纺织）043-2016《生丝测长机校准规范》 | 纱框：转速：300r/min、周长：1125mm、定位：第一第二象限70°-110° 计数器回转数：50、100、200、400 | 纱框；计数器回转数 | ±5%、±0.3mm、70-110°；无误差 | 杭州市西湖区文三路2号
57 | JLQJ02222 | 纤度机 | QDJ920Ⅱ 1 | 1 | 现场 | JJF（纺织）043-2016《生丝测长机校准规范》 | 纱框：转速：300r/min、周长：1125mm、定位：第一第二象限70°-110° 计数器回转数：50、100、200、400 | 纱框；计数器回转数 | ±5%、±0.3mm、70-110°；无误差 | 杭州市西湖区文三路2号
58 | JLQJ02221 | 纤度机 | QDJ920Ⅱ | 1 | 现场 | JJF（纺织）043-2016《生丝测长机校准规范》 | 纱框：转速：300r/min、周长：1125mm、定位：第一第二象限70°-110° 计数器回转数：50、100、200、400 | 纱框；计数器回转数 | ±5%、±0.3mm、70-110°；无误差 | 杭州市西湖区文三路2号
59 | JLQJ02220 | 纤度机 | QDJ920Ⅱ | 1 | 现场 | JJF（纺织）043-2016《生丝测长机校准规范》 | 纱框：转速：300r/min、周长：1125mm、定位：第一第二象限70°-110° 计数器回转数：50、100、200、400 | 纱框；计数器回转数 | ±5%、±0.3mm、70-110°；无误差 | 杭州市西湖区文三路2号
60 | JLQJ02219 | 纤度机 | QDJ920Ⅱ | 1 | 现场 | JJF（纺织）043-2016《生丝测长机校准规范》 | 纱框：转速：300r/min、周长：1125mm、定位：第一第二象限70°-110° 计数器回转数：50、100、200、400 | 纱框；计数器回转数 | ±5%、±0.3mm、70-110°；无误差 | 杭州市西湖区文三路2号
61 | JLQJ02218 | 切断机 | DJ-104 | 1 | 现场 | GB/T 1798-2008《生丝试验方法》 | 丝锭重量：100g 卷线速度：110-165m/min 锭距：170mm 导丝动程：60-68mm | 丝锭重量；卷线速度；锭距；导丝动程 | ±3g；0.1m/min；±1mm；0.1mm | 杭州市西湖区文三路2号
62 | JLQJ02217 | 切断机 | DJ-104 | 1 | 现场 | GB/T 1798-2008《生丝试验方法》 | 丝锭重量：100g 卷线速度：110-165m/min 锭距：170mm 导丝动程：60-68mm | 丝锭重量；卷线速度；锭距；导丝动程 | ±3g；0.1m/min；±1mm；0.1mm | 杭州市西湖区文三路2号
63 | JLQJ02216 | 复丝强力试验机 | CMT7503 | 1 | 现场 | JJF（纺织）062-2010 《电子式织物强力机校准规范》 | 夹距：100mm静态负荷示值误差：500N、1000N、1500N、2000N、2500N伸长示值：10mm、20mm、30mm、40mm、50mm拉伸速度：50mm/min、100mm/min、200mm/min | 夹距；静态负荷示值误差；伸长示值；拉伸速度 | ±1mm；±2mm；±2% | 杭州市西湖区文三路2号
64 | JLQJ02215 | 复丝强力试验机 | CMT6503 | 1 | 现场 | JJF（纺织）062-2010 《电子式织物强力机校准规范》 | 夹距：100mm 静态负荷示值误差：500N、1000N、1500N、2000N、2500N 伸长示值：10mm、20mm、30mm、40mm、50mm 拉伸速度：50mm/min、100mm/min、200mm/min | 夹距；静态负荷示值误差；伸长示值；拉伸速度 | ±1mm；±2mm；±2% | 杭州市西湖区文三路2号
65 | JLQJ02214 | 抱合力机 | Y731D | 1 | 现场 | JJF(纺织)041-2020 《生丝抱合力试验机校准规范》 | 摩擦刀：厚度：0.5mm、上摩擦刀中心总间距：35mm、下摩擦刀中心总间距：28mm、刀口高度差：0、上摩擦刀架质量：300g 张力重锤质量：200g 摩擦刀架：往复行程：90mm、往复速度：60-150次/min | 摩擦刀；张力重锤质量；摩擦刀架 | ±0.1mm、±0.2mm、±0.2mm、0.01mm、±3g；±2g；±2mm、±5次/min | 杭州市西湖区文三路2号
66 | JLQJ02213 | 抱合力机 | Y731D | 1 | 现场 | JJF(纺织)041-2020 《生丝抱合力试验机校准规范》 | 摩擦刀：厚度：0.5mm、上摩擦刀中心总间距：35mm、下摩擦刀中心总间距：28mm、刀口高度差：0、上摩擦刀架质量：300g 张力重锤质量：200g 摩擦刀架：往复行程：90mm、往复速度：120次/min | 摩擦刀；张力重锤质量；摩擦刀架 | ±0.1mm、±0.2mm、±0.2mm、0.01mm、±3g；±2g；±2mm、±5次/min | 杭州市西湖区文三路2号
67 | JLQJ02212 | 黑板机 | HBJ920 | 1 | 现场 | JJF（纺织）046-2016《生丝摇黑板机校准规范》 | 尺寸：长1359、宽463、厚37 转速：100r/min 绕纱正确性：25.4mm | 尺寸；转速；绕线正确性 | ±5mm、±2mm、±1.5mm；±5%；±2线 | 杭州市西湖区文三路2号
68 | JLQJ02211 | 黑板机 | HBJ920 | 1 | 现场 | JJF（纺织）046-2016《生丝摇黑板机校准规范》 | 尺寸：长1359、宽463、厚37 转速：100r/min 绕纱正确性：25.4mm | 尺寸；转速；绕线正确性 | ±5mm、±2mm、±1.5mm；±5%；±2线 | 杭州市西湖区文三路2号
69 | JLQJ02210 | 黑板机 | HBJ920 | 1 | 现场 | JJF（纺织）046-2016《生丝摇黑板机校准规范》 | 尺寸：长1359、宽463、厚37 转速：100r/min 纱正确性：25.4mm | 尺寸；转速；绕线正确性 | ±5mm、±2mm；±1.5mm；±5%；每25.4mm±2线；10片丝中无明显跳丝、叠丝 | 杭州市西湖区文三路2号
70 | JLQJ02209 | 黑板机 | HBJ920 | 1 | 现场 | JJF（纺织）012-2013 《摇黑板机校准规范》 | 黑板规格：长：250mm、宽；220mm 绕线密度：小于±10% 张力压重片：10g、15g、20g、40g | 黑板规格；绕线密度；张力压重片 | ±5mm、±2mm；±1.5mm；±5%；每25.4mm±2线；10片丝中无明显跳丝、叠丝 | 杭州市西湖区文三路2号
71 | JLQJ02208 | 黑板机 | HBJ920 | 1 | 现场 | JJF（纺织）046-2016《生丝摇黑板机校准规范》 | 尺寸：长1359、宽463、厚37 转速：100r/min 绕纱正确性：25.4mm | 尺寸；转速；绕线正确性 | ±5mm、±2mm；±1.5mm；±5%；每25.4mm±2线；10片丝中无明显跳丝、叠丝 | 杭州市西湖区文三路2号
72 | JLQJ02207 | 黑板机 | HBJ920 | 1 | 现场 | JJF（纺织）046-2016《生丝摇黑板机校准规范》 | 尺寸：长1359、宽463、厚37 转速：100r/min 绕纱正确性：25.4mm | 尺寸；转速；绕线正确性 | ±5mm、±2mm、±1.5mm；±5%；±2线 | 杭州市西湖区文三路2号
73 | JLQJ02206 | 黑板机 | HBJ920 | 1 | 现场 | JJF（纺织）046-2016《生丝摇黑板机校准规范》 | 尺寸：长1359、宽463、厚37 转速：100r/min 绕纱正确性：25.4mm | 尺寸；转速；绕线正确性 | ±5mm、±2mm、±1.5mm；±5%；±2线 | 杭州市西湖区文三路2号
74 | JLQJ02205 | 黑板机 | HBJ920 | 1 | 现场 | JJF（纺织）046-2016《生丝摇黑板机校准规范》 | 尺寸：长1359、宽463、厚37 转速：100r/min 绕纱正确性：25.4mm | 尺寸；转速；绕线正确性 | ±5mm、±2mm、±1.5mm；±5%；±2线 | 杭州市西湖区文三路2号
75 | JLQJ02204 | 黑板机 | HBJ920 | 1 | 现场 | JJF（纺织）046-2016《生丝摇黑板机校准规范》 | 尺寸：长1359、宽463、厚37 转速：100r/min 绕纱正确性：25.4mm | 尺寸；转速；绕线正确性 | ±5mm、±2mm、±1.5mm；±5%；±2线 | 杭州市西湖区文三路2号
76 | JLQJ02203 | 黑板机 | HBJ920 | 1 | 现场 | JJF（纺织）046-2016《生丝摇黑板机校准规范》 | 尺寸：长1359、宽463、厚37 转速：100r/min 绕纱正确性：25.4mm | 尺寸；转速；绕线正确性 | ±5mm、±2mm；±1.5mm；±5%；每25.4mm±2线；10片丝中无明显跳丝、叠丝 | 杭州市西湖区文三路2号
77 | JLQJ02202 | 黑板机 | HBJ920 | 1 | 现场 | JJF（纺织）046-2016《生丝摇黑板机校准规范》 | 尺寸：长1359、宽463、厚37 转速：100r/min 绕纱正确性：25.4mm | 尺寸；转速；绕线正确性 | ±5mm、±2mm；±1.5mm；±5%；每25.4mm±2线；10片丝中无明显跳丝、叠丝 | 杭州市西湖区文三路2号
78 | JLQJ02201 | 黑板机 | HBJ920 | 1 | 现场 | JJF（纺织）046-2016《生丝摇黑板机校准规范》 | 尺寸：长1359、宽463、厚37 转速：100r/min 绕纱正确性：25.4mm | 尺寸；转速；绕线正确性 | ±5mm、±2mm、±1.5mm；±5%；±2线 | 杭州市西湖区文三路2号
79 | JLQJ02198 | 水平振荡器 | LBX-203 | 1 | 现场 | JJF（纺织）105-2023《恒温水浴振荡器校准规范》 | 振荡频率：150次/min 振幅：40mm 定时准确性：30min、45min | 振荡频率；振幅；定时 | ±3次/min；±1mm；±1min、1.5min | 杭州市西湖区文三路2号
80 | JLQJ02196 | 梳片式羊毛长度仪 | Y131 | 1 | 现场 | JJF（纺织）025-2015 《梳片式羊毛长度分析仪校准规程》 | 针板厚度：2.5mm 梳片之间梳针中心距离：10mm 梳针：排列宽度：≥148mm、高度：15mm、密度：14枚/cm | 针板厚度；梳片之间梳针中心距离；梳针 | ±0.06mm；±0.5mm；0.01mm、±0.5mm、±0.5枚/cm | 杭州市西湖区文三路2号
81 | JLQJ02187 | 单纤维长度电子测试仪 | WIRA | 1 | 现场 | JJF（纺织）021-2013 《织物纱长测定仪校准规范》； | 电气安全性：绝缘电阻≥5MΩ、接地电阻≤1Ω 标尺长度：100mm | 电气安全性；标尺长度 | 绝缘电阻≥5MΩ、接地电阻≤1Ω；标尺长度：±0.2mm | 杭州市西湖区文三路2号
82 | JLQJ02186 | 单纱强力机 | STATIMAT ME | 1 | 现场 | JJG（纺织）047-2012 《电子式单纱强力机校准规范》；GB/T 14343-2008 《化学纤维 长丝线密度试验方法》 | 量程：600cN、1200cN、1800cN、2400cN、3000cN 下降速度：250mm/min、500mm/min 伸长：100mm | 伸长误差；运动速度；夹持距离 | ±0.1mm；±3%；±0.1mm | 杭州市西湖区文三路2号
83 | JLQJ02184 | 精密绕纱机 | LPW | 1 | 现场 | JJF(纺织)019-2010 《缕纱测长机校准规范》；GB/T 14343-2008 《化学纤维 长丝线密度试验方法》 | 纱框：转速：200r/min、周长：1000mm、停位：100°-150° 指示器：零位：对准面板刻线、灵敏度：指针有位移、示值误差：±10% 导纱杆：距离：40mm、动程：20mm、往复时间：12s | 纱框；指示器；导纱杆 | 1000±2mm；±10%；20±2mm | 杭州市西湖区文三路2号
84 | JLQJ02183 | 纤维细度仪 | CU2 | 1 | 现场 | JJF(纺织)065-2013 《纤维细度分析仪校准规范》；GB/T 10685-2007 《羊毛纤维直径试验方法 投影显微镜法》 | 刻线间距：L10μm、L5μm、L1μm | 刻线间距 | ±1μm | 杭州市西湖区文三路2号
85 | JLQJ02182 | 纤维细度仪 | CU2 | 1 | 现场 | JJF(纺织)065-2013 《纤维细度分析仪校准规范》；GB/T 10685-2007 《羊毛纤维直径试验方法 投影显微镜法》 | 刻线间距：L10μm、L5μm、L1μm | 刻线间距 | ±1μm | 杭州市西湖区文三路2号
86 | JLQJ02136 | 表面洛氏硬度计 | 400HRMD-45 | 1 | 现场 | GB/T 28011 | 标准块间接检测硬度15N;30N;45N | 间接硬度 | 按照GB/T 230.2-2022 表1要求 | 杭州市萧山区建设三路398号
87 | JLQJ02135 | 盐水喷雾试验机 | HY-952A | 1 | 现场 | QB/T3826-1999 | 箱内平均温度：35℃±2℃ 盐雾沉降量：1~2ml/80cm2·h | 温度；沉降量 | 温度：±2℃； 沉降量：1~2ml/802cm·h | 杭州市萧山区建设三路398号
88 | JLQJ02134 | 箱包振荡冲击试验机 | HY-552 | 1 | 现场 | QB/T2922 | 弹簧系数17.54N/mm±0.88N/mm；冲击行程150mm±5mm；震荡频率20次/min±2次/min | 弹簧系数；冲击行程；振荡频率 | 弹簧系数：±0.88N/mm； 冲击行程：±0.5mm； 震荡频率：±2次/min | 杭州市萧山区建设三路398号
89 | JLQJ02133 | 鞋类隔热性能 | SGJ5007 | 1 | 现场 | GB/T 21284-2015 | 精度：±2℃ | 温度 | -17±2℃ | 杭州市萧山区建设三路398号
90 | JLQJ02132 | 整鞋吸湿透湿性能试验机 | SGJ5018A | 1 | 现场 | GB/T 30397-2013 | 温度：（35±2）℃；湿度：（90±5）% | 温度；湿度 | 温度：±2℃；湿度：±5% | 杭州市萧山区建设三路398号
91 | JLQJ02131 | 材料试验机 | 34sc | 1 | 现场 | GB/T 38011 | 速度：25、50、75、100、300/500mm/min；力值：精度0.01N | 速度；力值 | 速度：25±5mm/min；50±5mm/min；75±5mm/min； 100±5mm/min；200±5mm/min；300±5mm/min；500mm/min； 力值：精度0.01N | 杭州市萧山区建设三路398号
92 | JLQJ02130 | 皮革摩擦色牢度仪 | GOTECH | 1 | 现场 | QB/T 2537 | 摩擦头压力：①（4.9±0.1）N；②（9.8±0.2）N；频率：（40±2）次/min；往复行程：（35±2）mm | 压力；速度；行程 | 压力：①（4.9±0.1）N；②（9.8±0.2）N； 转速：±2次/min； 行程：±2mm | 杭州市萧山区建设三路398号
93 | JLQJ02129 | 耐摩擦色牢度仪 | HY-767C | 1 | 现场 | GB/T 29865 | 摩擦头直径：（16±0.1）mm，试验压力：（11.1±0.5）N | 直径；压力 | 直径：±0.1mm； 压力：（11.1±0.5）N | 杭州市萧山区建设三路398号
94 | JLQJ02128 | 拉链往复张力仪 | GT-7518 | 1 | 现场 | QB/T 1333 | 往复速度：30次/min | 速度 | / | 杭州市萧山区建设三路398号
95 | JLQJ02127 | 动态耐水试验机 | SGJ5017A | 1 | 现场 | GB/T 16641-2019 | 测试速度：（60±5）次/min | 速度 | ±5）次/min | 杭州市萧山区建设三路398号
96 | JLQJ02126 | 整鞋耐磨试验机 | HY-763GB | 1 | 现场 | GB/T3903.2 | 磨轮转速（195±5）r/min；磨轮尺寸、磨轮硬度≥55HRC，齿间粗糙度（3.2±0.1）μm | 转速；硬度；粗糙度 | 转速：±5）r/min；磨轮硬度：≥55HRC；粗糙度：±0.1）μm | 杭州市萧山区建设三路398号
97 | JLQJ02125 | 布式硬度计 | HB-3000E | 1 | 现场 | QB/T2155-2018 | 硬度 | 硬度间接检验 | 符合GB/T 231.2-2022 | 杭州市萧山区建设三路398号
98 | JLQJ02124 | 皮革厚度计 | / | 1 | 现场 | HG/T2018 | 表面水平圆柱体直径（10.00±0.05）mm，高（3.0±0.1）mm；圆形平台直径（50±0.2）mm；压脚直径（10.00±0.05）mm；负荷（393±10）g | 直径；高度；负荷 | 表面水平圆柱体直径±0.05mm；高±0.1mm；圆形平台直径±0.2mm；压脚直径±0.05mm；负荷±10g | 杭州市萧山区建设三路398号
99 | JLQJ02123 | 皮箱行走颠簸磨耗试验机 | HY-550 | 1 | 现场 | QB/T2155-2018 | 速度：2km/h，颠簸板尺寸：A：（300±2）mm*（140±2）mm*（15±2）mm； B：（300±2）mm*（50±1）mm*（12±1）mm，颠簸板A-B间距：（455±2）mm； A-A，B-B间距：（70±2）mm | 速度；尺寸； | 速度：2km/h，颠簸板尺寸：A：±mm*±2mm*±2mm；B：±2mm*±1mm*±1mm，颠簸板A-B间距：±2mm； A-A，B-B间距：±2mm | 杭州市萧山区建设三路398号
100 | JLQJ02122 | 旋转式摩擦色牢度试验机 | HY-759B | 1 | 现场 | QB/T2790 | 转速：150r/min±5r/min，试验压力：（24.5±0.5）N和（7.1±0.2）N | 转速；压力 | 转速：±5r/min，试验压力：±0.5N和±0.2N | 杭州市萧山区建设三路398号
101 | JLQJ02121 | 弯折力试验机 | HY-WZL | 1 | 现场 | QB/T1618-2018 | 测力计力值精度0.1N，压脚直径（10±1）mm，弯曲块厚度（30±1）mm | 力值；直径；厚度 | 力值：±0.1N；直径±1mm；厚度±1mm | 杭州市萧山区建设三路398号
102 | JLQJ02120 | 箱包带类产品动态耐折试验机 | HY-726B | 1 | 现场 | QB/T2155-2018 | 试验速度：（40±1）次/min，试验行程：（55±3）mm，砝码质量要求满足0.5kg、2kg、4kg | 速度；行程；质量 | 试验速度：±1次/min；行程：±3mm； 砝码质量要求满足0.5kg、2kg、4kg | 杭州市萧山区建设三路398号
103 | JLQJ02119 | 箱包塑料插扣件耐用性能试验机 | HY-800 | 1 | 现场 | QB/T2155-2018 | 25次/min±2次/min | 速度 | ±2次/min | 杭州市萧山区建设三路398号
104 | JLQJ02118 | 磁力扣耐疲劳试验机 | HY-558C | 1 | 现场 | QB/T 1333-2018 | 角速度为（600±10）°/min | 角速度 | ±10）°/min | 杭州市萧山区建设三路398号
105 | JLQJ02117 | 毛皮摩擦脱色试验机 | HY-728 | 1 | 现场 | QBT 2790-2006 | 摩擦头直径30mm，往复速度26次/min，压力19700Pa±140Pa（换算成1420g±10g），摩擦头行程270mm 毛刷动程：（270±2）mm，毛刷往复速度26次/min，毛刷架自重：（1090±2.5）g。刷板规格：100mm×76mm×11mm。植毛面积：（74±2）mm×（52±2）mm。植毛孔径4mm。植毛孔距6mm（纵向）×5.84mm（横向）。每孔植毛根数，约160根。植毛孔行（列）数：纵向9行，横向13列。毛丛高度：（15+0.5）mm，毛丛质量32g-30g。猪鬃规格：黑色5in鬃，平均直径275.75um。 毛刷质量：（108±1.5）g。不锈钢板，550mm×160mm×1mm。铁木梳42齿/5cm。张力装置质量为（577±2）g，钳口宽（147±2）mm。 | 直径；速度；压力；行程 | 压力±140Pa（换算成±10g） | 杭州市萧山区建设三路398号
106 | JLQJ02116 | DIN磨耗试验机 | GT-7012-D | 1 | 现场 | GB/T26703-2011 | 辊筒直径150.0mm±0.2mm；40r/min±1r/min；作用力10.0N±0.2N；5.0N±0.2N | 直径；转速；压力 | 辊筒直径±0.2mm；转速：±1r/min；压力：±0.2N | 杭州市萧山区建设三路398号
107 | JLQJ02115 | 鞋子弯折试验机 | GT-7011-SA | 1 | 现场 | HG/T2871 | 屈挠角度50°±1°；频率100次/min±10次/min | 角度；频率 | 屈挠角度±1°；频率±10次/min | 杭州市萧山区建设三路398号
108 | JLQJ02114 | 屈挠试验机 | GT-7011-D | 1 | 现场 | HG/T2873 | 夹持器行程35.0mm±1.0mm；下夹持器屈挠频率300次/min±10次/min | 行程；频率 | 夹持器行程±1.0mm；频率±10次/min | 杭州市萧山区建设三路398号
109 | JLQJ02113 | 耐黄变试验箱 | GT-7035-EUA | 1 | 现场 | HG/T3689 | 太阳光灯紫外线强度25W/㎡±0.4W/㎡；温度50℃±2℃；托盘转速3r/min±1r/min | 光照强度；温度；转速 | 太阳光灯紫外线强度±0.4W/㎡；温度±2℃；托盘转速±1r/min | 杭州市萧山区建设三路398号
110 | JLQJ02112 | 橡胶硬度计 | LX-D | 1 | 送校 | GB/T3903.4 | 0~100邵尔D | 硬度 | 符合GB/T 531.1-2008 | 杭州市萧山区建设三路398号
111 | JLQJ02111 | 橡胶硬度计 | LX-C | 1 | 送校 | GB/T3903.4 | 0~100邵尔C | 硬度 | 符合HG/T 2489-2007 | 杭州市萧山区建设三路398号
112 | JLQJ02109 | 箱包滚筒疲劳试验机 | CX-8214 | 1 | 现场 | QB/T2155-2018 | 箱内尺寸；转速2r/min±1r/min | 转速 | ±1r/min | 杭州市萧山区建设三路398号
113 | JLQJ02108 | 箱包落锤冲击试验机 | CX-8231 | 1 | 现场 | QB/T2155-2018 | 冲击头直径100mm±2mm；重锤质量3000/4000/5000g±10g | 直径；质量 | 冲击头直径±2mm；质量±10g | 杭州市萧山区建设三路398号
114 | JLQJ02107 | 箱包跌落冲击试验机 | CX-8210 | 1 | 现场 | QB/T2155-2018 | 测试高度900mm | 高度 | 实测 | 杭州市萧山区建设三路398号
115 | JLQJ02106 | 箱包滚轮疲劳试验机 | CX-8212 | 1 | 现场 | QB/T2155-2018 | 测试辊直径216mm±2mm；钢条尺寸：宽（30±1）mm；厚度（3.0±0.5）mm（r＝0.5,mm） | 直径，尺寸 | 测试辊直径±2mm；钢条尺寸：±1mm；厚度±0.5mm（r＝0.5,mm） | 杭州市萧山区建设三路398号
116 | JLQJ02105 | 箱包拉杆耐疲劳试验机 | CX-8230 | 1 | 现场 | QB/T2155-2018 | 20次/min；15次/min；10次/min | 速度 | 20次/min；15次/min；10次/min | 杭州市萧山区建设三路398号
117 | JLQJ02104 | 数控静态防滑试验机 | WF-HJ-A | 1 | 现场 | HG/T3780-2005 | 拉力>100N，精度0.1N； 拉动速度（400±40）mm/min、（100±10）mm/min 夹具质量：2700±34g | 力值；速度；质量 | 符合HG/T 3780 规定 | 杭州市萧山区建设三路398号
118 | JLQJ02103 | 盐雾试验机 | D/YW-60A | 1 | 现场 | QB/T3826-1999 | 箱内平均温度：35℃±2℃ 盐雾沉降量：1~2ml/80cm2·h | 温度；沉降量 | 箱内平均温度：±2℃；盐雾沉降量：1~2ml/80cm2 | 杭州市萧山区建设三路398号
119 | JLQJ02102 | 止滑试验机 | HY-782ps | 1 | 现场 | GB/T3903.6 | （300±30）mm/min，力值：（350±20）N、（400±20）N，角度：（7±0.5）° | 压力；速度，角度 | 速度：±3mm/min；力值：±20N；角度：±0.5° | 杭州市萧山区建设三路398号
120 | JLQJ02101 | 立式低温耐折试验机 | HY-769L | 1 | 现场 | QB/T4886 | 速度：（100±5）次/min，试验行程：（19±1）mm，角度：40°，试验温度：（-10±2）℃和（-30±2）℃ | 速度；角度；行程；温度 | 速度：±5次/min；试验行程：±1mm；角度：40°，试验温度：±2℃ | 杭州市萧山区建设三路398号
121 | JLQJ02100 | 毛皮摩擦脱色试验机 | GT-7034-A3 | 1 | 现场 | QB/T2790 | 摩擦头直径30mm，往复速度26次/min，压力19700Pa±140Pa（换算成1420g±10g），摩擦头行程270mm | 直径；速度；压力；行程 | 压力±140Pa（±10g） | 杭州市萧山区建设三路398号
122 | JLQJ02099 | 皮革动态耐折试验机 | GT-7043-N3 | 1 | 现场 | QB/T5246 | （40±1）次/min，试验行程：（55±3）mm | 速度；行程 | 速度±1次/min；试验行程：±3mm | 杭州市萧山区建设三路398号
123 | JLQJ02098 | 钢勾心耐疲劳试验机 | XG-II | 1 | 现场 | GB/T 3903.35 | 下夹具钳固定、有硬钢平面，高度为：32mm±2mm；上夹具钳可以调节，有硬钢平面，对勾心施加压力：49N±2N；施加力的速率为4r/s | 夹具尺寸；压力；速率 | 下夹具钳高度±2mm；压力：±2N；速率为4r/s | 杭州市萧山区建设三路398号
124 | JLQJ02097 | 钢勾心弯曲试验机 | XG-IV | 1 | 现场 | GB/T28011 | 设备能使勾心弯曲180° | 弯曲角度 | 符合GB/T 28011 | 杭州市萧山区建设三路398号
125 | JLQJ02096 | 手把强度试验机 | / | 1 | 现场 | QB/T2922 | 弹簧系数17.54N/mm±0.88N/mm；冲击行程15mm±0.5mm；震荡频率20次/min±2次/min | 弹簧系数；冲击行程；频率 | 弹簧系数±0.88N/mm；冲击行程±0.5mm；震荡频率±2次/min | 杭州市萧山区建设三路398号
126 | JLQJ02095 | 皮鞋勾心纵向刚度试验仪 | GT-7050 | 1 | 现场 | QB/T1813 | 勾心后端夹具的夹板可加持长度32mm，勾心前端夹具的夹板可加持长度12mm；百分表量程0~10mm，分度0.01mm。专用砝码四块，每块质量（200±1）g | 砝码质量；夹具尺寸 | 符合 GB/T 3903.34 | 杭州市萧山区建设三路398号
127 | JLQJ02094 | 剥离试验仪 | GT-7051-NGBD | 1 | 现场 | GB/T3903.3 | 刀口宽度（10±0.2）mm；刀口下行速度（20±2）mm/min | 宽度；速度 | 刀口宽度±0.2mm；刀口下行速度±2mm/min | 杭州市萧山区建设三路398号
128 | JLQJ02093 | 阿克隆磨耗机 | GT-7012-A | 1 | 现场 | GB/T1689 | 胶轮轴转速76±2r/min；砂轮轴转速34±1r/min；压力26.7±0.2N；胶轮与砂轮夹角15°±30’；胶轮夹板直径56±0.2mm；胶轮夹板厚度12±0.2mm | 转速；压力 | 胶轮轴转速±2r/min；砂轮轴转速±1r/min；压力±0.2N；夹角±30’；胶轮夹板直径±0.2mm；胶轮夹板厚度±0.2mm | 杭州市萧山区建设三路398号
129 | JLQJ02092 | 耐磨试验机 | GT-7012-NGB | 1 | 现场 | GB/T3903.2 | 磨轮转速（195±5）r/min；磨轮尺寸、磨轮硬度≥55HRC，齿间粗糙度（3.2±0.1）μm | 转速；硬度；粗糙度 | 磨轮转速±5r/min；磨轮硬度≥55HRC；齿间粗糙度±0.1μm | 杭州市萧山区建设三路398号
130 | JLQJ02091 | 耐磨试验机 | GT-7012-NGB | 1 | 现场 | GB/T3903.2 | 磨轮转速（195±5）r/min；磨轮尺寸、磨轮硬度≥55HRC，齿间粗糙度（3.2±0.1）μm | 转速；硬度；粗糙度 | 磨轮转速±5r/min；磨轮硬度≥55HRC；齿间粗糙度±0.1μm | 杭州市萧山区建设三路398号
131 | JLQJ02090 | 耐磨试验机 | GT-7012-NGB | 1 | 现场 | GB/T3903.2 | 磨轮转速（195±5）r/min；磨轮尺寸、磨轮硬度≥55HRC，齿间粗糙度（3.2±0.1）μm | 转速；硬度；粗糙度 | 磨轮转速±5r/min；磨轮硬度≥55HRC；齿间粗糙度±0.1μm | 杭州市萧山区建设三路398号
132 | JLQJ02089 | 耐折试验机 | GT-7011-NGB4 | 1 | 现场 | GB/T3903.1 | 屈挠角度（50±1）°；屈挠频率（230±10）次/min | 角度；频率 | 屈挠角度±1°；屈挠频率±10次/min | 杭州市萧山区建设三路398号
133 | JLQJ02088 | 耐折试验机 | GT-7011-NGB | 1 | 现场 | GB/T3903.1 | 屈挠角度（50±1）°；屈挠频率（230±10）次/min | 角度；频率 | 屈挠角度±1°；屈挠频率±10次/min | 杭州市萧山区建设三路398号
134 | JLQJ02073 | 泄露性试验机 | RL2000 | 1 | 现场 | GB 2626；EN 149等 | 颗粒物发生量≥100L/min，浓度mg/m3~12mg/m3；颗粒物检测器动态范围0.001mg/m3~200mg/m3，精度1%，响应时间≤500ms | 颗粒物发生量；浓度；颗粒物检测器动态范围；响应时间 | 精度1% | 杭州市萧山区建设三路398号
135 | JLQJ02072 | 口罩过滤效率测试仪 | SGJ268B | 1 | 现场 | GB 2626；EN 149等 | 流量（15±2）L/min、（30±2）L/min、（85±2）L/min、（95±2）L/min； 测试面积100cm2； 压力值（50±3）pa、（120±3）pa | 流量；压力；面积 | 流量±2L/min；面积±1cm2；压力±3pa | 杭州市萧山区建设三路398号
136 | JLQJ02071 | 口罩过滤效率测试仪 | SGJ268B | 1 | 现场 | GB 2626；EN 149等 | 流量（15±2）L/min、（30±2）L/min、（85±2）L/min、（95±2）L/min； 测试面积100cm2； 压力值（50±3）pa、（120±3）pa | 流量；面积；压力 | 流量±2L/min；面积±1cm2；压力±3pa | 杭州市萧山区建设三路398号
137 | JLQJ02069 | 防侧漏性能测试仪 | T042A | 1 | 现场 | GB/T 28004.1 | 液体流速（5±0.5）ml/s，平面斜度45o±1o | 流速；斜度 | 流速±0.5ml/s；斜度±1o | 杭州市萧山区建设三路398号
138 | JLQJ02068 | 卧式拉力仪 | SGJ356B | 1 | 现场 | GB/T 12914;GB/T 20808;GB/T 20810;GB/T22898;GB/T 24328.3 | 标称速度示值误差20mm/min，50mm/min，100mm/min，静态负荷示值误差 | 标称速度；静态负荷示值误差 | 标称速度；±2%；静态负荷示值误差±1% | 杭州市萧山区建设三路398号
139 | JLQJ02067 | 吸收性能测试仪 | T025A | 1 | 现场 | GB/T 28004.1；GB/T 28004.2；JJF（轻工）180-2023《纸尿裤吸收性能测试仪校准规范》 | 压力（2.0±0.2）kpa、（4.0±0.2）kpa；加液量偏差±2ml；加液流速（480±10）mL/min | 压力；流速；加液量偏差 | 压力±0.2kpa；加液量偏差±2ml；加液流速±10mL/min | 杭州市萧山区建设三路398号
140 | JLQJ02063 | 背胶剥离强度试验机 | SGJ352A | 1 | 现场 | GB/T 8939 | 配重砣：质量（500±5）g，标称速度示值误差（400±10）mm/min、（100±10）mm/min、（300±10）mm/min；静态负荷示值误差 | 质量；速度；静态负荷 | 质量±5g；速度±1%；静态负荷±1%； | 杭州市萧山区建设三路398号
141 | JLQJ02062 | 智能型多功能光度计（遮光率测试仪） | PHOTO-2000Z | 1 | 送校 | FZ/T 62025 | 照度（lx）30、50、100 、300、500、1000 、2000 、3000 | 照度 | 照度±2% | 杭州市萧山区建设三路398号
142 | JLQJ02057 | 电子单纤维强力机 | YG001 | 1 | 现场 | JJ/F9（纺织） 016-2012《电子式单纤维强力仪校准规范》; GB/T 13835.5-200 | 力值误差（20/40/60/80/100/150/200/300/400/500cN）：±1%；拉伸速度：10mm/min，20mm/min，30mm/min，40mm/min | 力值；速度 | 力值±1%；速度±1% | 杭州市萧山区建设三路398号
143 | JLQJ02053 | 纺织品摩擦色牢度仪 | Y571B | 1 | 现场 | GB/T 3920；ISO 105-X12；AATCC 8；JJF（纺织）027-2010《染色摩擦色牢度仪校准规范》 | 摩擦头端面：圆形φ16.00㎜，长方形（19.00×25.40㎜）； 摩擦头加压重力：(9.0±0.2)N； 端面往复行程:(104±3)mm | 直径；压力；长度 | 直径±0.10mm；压力±0.2N；长度±3mm | 杭州市萧山区建设三路398号
144 | JLQJ02052 | 织物保温性能测试仪 | ASTM | 1 | 现场 | GB/T 11048-1989 | 显示1800s；温度显示值最小分辨率0.1℃；加热板控制精度36℃±0.5℃ | 温度；时间 | 温度±0.5℃；时间±0.1s | 杭州市萧山区建设三路398号
145 | JLQJ02051 | 织物起毛起球仪 | YG502C | 1 | 现场 | GB/T 4802.1；JJF（纺织）031-2013《织物起毛起球仪校准规范》 | 磨头与磨台相对运动速度:（60±1）r/min； 夹头质点相对运动的圆轨迹直径:（φ40±1）㎜； 磨头重量及压重砝码重量:100cN、290cN、490cN | 速度；尺寸；重量 | 速度±1r/min；尺寸±1㎜；重量±1% | 杭州市萧山区建设三路398号
146 | JLQJ02050 | 柔软度测定仪 | T033 | 1 | 现场 | GB/T 8942;JJG (轻工) 64-2000柔软度测定仪检定规程 | 力值符合误差（mN）：20/50/100/200/400/500；狭缝宽度：(20.0±0.5)mm；侧头进行速度：(1.20±0.24)mm/s;总行程：(12.0±0.5)mm； | 力值；尺寸；速度 | 力值±1%；尺寸±0.5mm；速度±0.24mm/s | 杭州市萧山区建设三路398号
147 | JLQJ02049 | 455型数字式撕裂仪 | 455型 | 1 | 现场 | GB/T 3917.1;ISO 13937-1;ASTM D1424 | 切口校准（20±0.5）㎜；夹持缝与轴中心线间距（104±1）㎜；夹持缝与过轴心垂线间距（48±0.8）㎜；夹具间距（3±0.5）㎜；力值校准A锤（3.956~4.135）N、B锤（7.91~8.27）N、C锤（15.82~16.54）N、D锤（31.65~33.08）N | 尺寸；力值 | 尺寸：切口校准±0.5㎜；夹持缝与轴中心线间距±1㎜；夹持缝与过轴心垂线间距±0.8㎜；夹具间距±0.5㎜ | 杭州市萧山区建设三路398号
148 | JLQJ02048 | 织物厚度仪 | YG141D-II | 1 | 现场 | GB/T 3820；ISO 5084；GB/T 2941；JJF（纺织）020-2010《织物厚度仪校准规范》 | 力值砝码误差：±1%；压重时间：（10±2）s，（30±5）s； 平行性误差≤0.2%；示值误差≤0.015mm | 加压压强；加压时间；长度；压脚面积 | 压强±1%；时间（10±2）s，（30±5）s；压脚面积：±20mm2 | 杭州市萧山区建设三路398号
149 | JLQJ02047 | 纺织品胀破强度仪 | YG032E | 1 | 现场 | GB/T 7742.1;ISO 13938.1;FZ/T 01030;ASTM D3786/D3786M；JJF(纺织)048-2012 织物胀破强力仪校准规范 | 胀破强度测量误差±1%；时间误差±1s；夹环孔径误差±0.2mm；扩张度误差（10±0.25）mm、（20±0.25）mm、（30±0.25）mm；体积增长率：±10% | 强度；孔径；扩张度；时间；体积增长率 | 强度±1%；孔径±0.2mm；扩张度0.25mm；时间±1s；体积增长率：±10% | 杭州市萧山区建设三路398号
150 | JLQJ02046 | 织物透气量仪 | FX3300-III | 1 | 现场 | GB/T 5453;ISO 9237;ASTM D737;GB/T 24218.15；JJF(纺织)037-2006 低压织物透气量仪校准规范 | 试验面积压力计示值误差；￠5口径流量误差 | 压力；流量 | 压力±2%；流量±2% | 杭州市萧山区建设三路398号
151 | JLQJ02045 | 顶破强力机 | YG031 | 1 | 现场 | GB/T 19976；JJF（纺织）062-2010《电子式织物强力机校准规范》 | 标称速度示值误差300mm/min±10mm/min；静态负荷示值误差±1% | 力值；速度 | 力值±1%；速度±10mm/min | 杭州市萧山区建设三路398号
152 | JLQJ02044 | 纱线卷曲度测定仪 | Tautex520 | 1 | 现场 | GB/T 29256.5；ISO 7211-5:1984； ASTM D1059-2017；JJF(纺织)021-2006 织物纱长测定仪校准规范 | 长度卡规误差、张力示值误差 | 长度；张力 | 长度±0.50㎜；张力±2% | 杭州市萧山区建设三路398号
153 | JLQJ02041 | 箱式起毛起球仪 | YG511A | 1 | 现场 | GB/T 4802.3；ISO 12945-1；JJF（纺织）053-2013《滚箱式起毛起球仪校准规范》 | 转速：（60±2）r/min； 载样管：长度，(140±1)mm； 外径，Φ(31.5±1)mm； 重量：(52.25±1)g； 管壁厚度：(3.2±0.5)mm | 速度；尺寸；摩擦系数；重量；硬度 | 速度±2r/min；尺寸：厚度±0.2mm、长度±1mm；重量±1g | 杭州市萧山区建设三路398号
154 | JLQJ02040 | 欧标烘干机 | T4130 | 1 | 现场 | GB/T 8629；ISO 6330；；GB/T 22799；JJF（纺织）072-2018《纺织滚筒式烘干机校准规范》 | 排风口温度Normal模式：＜80℃，Delicate模式：＜60℃；冷却时间>5min | 温度；时间 | 温度：排风口温度Normal模式：＜80℃，Delicate模式：＜60℃；时间：冷却时间>5min | 杭州市萧山区建设三路398号
155 | JLQJ02038 | ICI起球/钩丝试验仪 | M227B | 1 | 现场 | GB/T 4802.3；ISO 12945-1；JJF（纺织）053-2013《滚箱式起毛起球仪校准规范》 | 转速：（60±2）r/min 载样管：长度，(140±1)mm 外径，Φ(31.5±1)mm 重量：(52.25±1)g 管壁厚度：(3.2±0.5)mm | 速度；尺寸；摩擦系数；重量；硬度 | 速度±2r/min；尺寸：厚度±0.2mm、长度±1mm；重量±1g | 杭州市萧山区建设三路398号
156 | JLQJ02037 | 水平燃烧测试仪 | M233F | 1 | 现场 | GB 8410；JJF（纺织）094-2020《纺织品水平燃烧试验仪校准规范》 | 箱体下表面距离支承台面的距离（10±0.5）mm；通风孔直径（19±0.5）mm；通风槽高（13±0.5）mm；试样夹上夹板3条标记线到试样夹底边距离第一标记线：（38±0.2）mm第二标记线：（138±0.2）mm第三标记线：（292±0.2）mm；试样夹内框尺寸内框长：（330±2）mm内框宽：（50±2）mm；点火时间误差15s±0.5s；点火器口径￠（9.5±0.5）㎜；点火器管口顶端离试验棉距离（19±1）㎜；火焰长度规到点火器管口表面的距离（38±2）mm；燃烧时间±0.5s | 时间；尺寸 | 时间±0.5s；尺寸±0.5mm、±0.2mm、±2mm | 杭州市萧山区建设三路398号
157 | JLQJ02036 | 纺织品燃烧性能试验仪 | TC-45 | 1 | 现场 | GB/T 14644；16 CFR part1610；ASTM D 1230；JJF（纺织）094-2020《纺织品水平燃烧试验仪校准规范》 | 重锤重量30g±5g；试样架倾斜角度45°；点火时间误差1s±0.5s；通风孔直径（12.7±0.5）mm；试样夹内框尺寸长（152±2）mm宽（38±2）mm | 时间；尺寸；重量；角度 | 时间±0.5s；尺寸；重量±5g；角度±1° | 杭州市萧山区建设三路398号
158 | JLQJ02035 | 钮扣强度试验机（机） | H＆W | 1 | 现场 | GB 31701；EN 71-1；16 CFR part 1500.51-53；JJF1134-2005《专用工作测力机校准规范》 | 强力：10/20/30/45/50/67/70/80/90/100N | 强力 | 强力±0.5% | 杭州市萧山区建设三路398号
159 | JLQJ02033 | 缩水率试验机 | YG701E-Ⅲ | 1 | 现场 | GB/T 8629；ISO 6330；JJF（纺织）052-2012《织物缩水率试验机校准规范》 | 滚动转速：洗涤（52±1）r/rim，脱水甩干（500±20）r/min； 关机温度允差±1℃，开机温度≤（关机温度-4℃）； 旋转动作：正常转动（12±0.1）s，正常停止（3±0.1）s；缓和转动（8±0.1）s，缓和停止（7±0.1）s；柔和转动（3±0.1）s，柔和停止（12±0.1）s； 注水时间（s）＜2min；排水时间（s）＜1min；水位控制（mm）100/130/150 | 水位；时间；温度；速度 | 水位±3㎜；时间±0.1s；温度T+1-4；速度：洗涤（52±1）r/rim，脱水甩干（500±20）r/min | 杭州市萧山区建设三路398号
160 | JLQJ02032 | 紫外老化试验箱 | UVTEST II W/SPRAY | 1 | 现场 | AATCC 186;ISO 4892-3;GB/T 16422.3;ASTM G154;GB/T 31899 | 辐照度：（0.76W/m2±10%）（0.83W/m2±10%）（0.89W/m2±10%）（0.71W/m2±10%）；温度：（50±3）℃、（60±3）℃（70±3）℃ | 温度；辐照度 | 温度±3℃；辐照度±10% | 杭州市萧山区建设三路398号
161 | JLQJ02030 | 水洗色牢度仪 | PA2 12+12 | 1 | 现场 | GB/T 12490;ISO 105-C06;AATCC 61;GB/T 3921;ISO 105-C10;GB/T 5711;ISO 105-D01;AATCC 132;GB/T 7069;ISO 105 N01;GB/T 8433;ISO 105-E03;AATCC 162；JJF（纺织）062-2010《耐洗色牢度试验机校准规范》 | 转速（40±2）r/min；温度（℃）20/27/30/40/49/50/60/70/95；时间1800s、2700s | 温度；速度；时间 | 温度±2℃；速度±2r/min | 杭州市萧山区建设三路398号
162 | JLQJ02029 | A2型缩水率试验机 | Y089D-II | 1 | 现场 | GB/T 8629;ISO 6330;JJF（纺织）052-2012《织物缩水率试验机校准规范》 | 滚动转速：洗涤（52±1）r/rim，脱水甩干（500±20）r/min；关机温度允差±1℃，开机温度≤（关机温度-4℃）；旋转动作：正常转动（12±0.1）s，正常停止（3±0.1）s；缓和转动（8±0.1）s，缓和停止（7±0.1）s；柔和转动（3±0.1）s，柔和停止（12±0.1）s；注水时间（s）＜2min；排水时间（s）＜1min；水位控制（mm）100/130/150 | 水位；时间；温度；速度 | 水位±3㎜；时间±0.1s；温度T+1-4；速度：洗涤（52±1）r/rim，脱水甩干（500±20）r/min | 杭州市萧山区建设三路398号
163 | JLQJ02027 | 热阻湿阻测试仪 | YG606G | 1 | 现场 | GB/T11048-2018;ISO 11092:2014;ASTM F1868-2017；JJF(纺织)063-2012 纺织品热阻、湿阻仪校准规范 | 热板温度（35±0.1）℃；气候箱温度（20±0.1）℃，（35±0.1）℃；气候箱相对湿度（65±3）%，（40±3）%；气流速度（1±0.05）m/s | 温度；湿度；气流速度 | 温度±0.1℃；湿度±3%；气流速度±0.05m/s | 杭州市萧山区建设三路398号
164 | JLQJ02026 | 纺织品远红外辐射温升测试仪 | NF2031 | 1 | 现场 | GB/T 30127-2013 | 试验热板，温度（34±0.1）℃，测温仪示值误差不大于0.1℃ | 温度 | ±0.1℃ | 杭州市萧山区建设三路398号
165 | JLQJ02025 | 全自动织物折皱弹性仪 | NF8541 | 1 | 现场 | GB/T 3819-1997；JJF（纺织）032-2006 垂直法折皱弹性仪校准规范 | 压力负荷10N±0.05N；时间300s±3s；测角器误差±1° | 压力；时间；角度 | 压力±0.05N；时间±3s；角度±1° | 杭州市萧山区建设三路398号
166 | JLQJ02024 | 数字式织物渗水性测试仪 | YG825E | 1 | 现场 | GB/T 4744;AATCC 127;ISO 811;FZ/T 98021;GB/T 24218.16;ASTM D751;FZ/T01004;JIS L1092 | 上夹头有效夹持面积（100±1）cm2；水压示值误差（kpa）（±1%FS）；水压升高速率：（1.0±0.05）kpa/min、（6.0±0.3）kpa/min | 水压速度；压力 | 水压速度±5%；压力±1%FS | 杭州市萧山区建设三路398号
167 | JLQJ02023 | 吸湿发热测试仪 | SGJ218A | 1 | 现场 | FZ/T73036；GB/T29866 | 箱内温度（20±0.5）℃、湿度（90±3）%RH、风速0.3~0.5m/s 温度传感器精度±（0.2%×︱示值︱+0.15）℃ | 温度；湿度；风速 | 温度±0.5℃；湿度±3%RH | 杭州市萧山区建设三路398号
168 | JLQJ02022 | 氙灯试验箱 | Q-SUN Xe-2 | 1 | 现场 | GB/T8427;ISO105B02;AATCC16.3;ISO105B04;GB/T16422.2；JJF(纺织)051-2012 日晒气候色牢度仪校准规范 | 试验仓温度：（38±2）℃，（43±2）℃；湿度：（50±10）%、（40±10）%、（30±10）%；黑板温度：（47±3）℃,；（63±1）℃；（57±3）℃辐照度：1.1W/㎡±10%；0.51W/㎡±0.02W/㎡；0.36W/㎡±10% | 温度；湿度；辐照度 | 温度±2℃；湿度±10%；辐照度±10% | 杭州市萧山区建设三路398号
169 | JLQJ02021 | 水分蒸发速率检测仪 | FFZ191-11 | 1 | 现场 | GB/T 21655.1 | 称量精度0.001g | 质量 | 质量±0.5e | 杭州市萧山区建设三路398号
170 | JLQJ02020 | 平板式压烫仪 | YG607A | 1 | 现场 | GB/T33270；GB/T26382；GB/T6152 | 温度110℃、150℃、180℃、200℃、210℃ | 温度 | ±2℃ | 杭州市萧山区建设三路398号
171 | JLQJ02019 | 氧指数测定仪 | JF-4 | 1 | 现场 | GB/T5454 | 氧气浓度：±1%；刻度流量：±2.5% | 浓度；流量 | 浓度±1%；流量±2.5% | 杭州市萧山区建设三路398号
172 | JLQJ02018 | 马丁代尔耐磨仪 | M235/8 | 1 | 现场 | GB/T21196.1；JJF（纺织）036-2012《织物平磨仪校准规范》 | 压锤质量2.5±0.5kg；压头负荷795±7g、595±7g、198±2g、155±1g、415±2g；动程60.5±0.5mm、24±0.5mm；外传动转速47.5±2.5r/min；内传动转速44.5±2.5r/min；压锤直径120±10mm | 速度；质量；负荷 | 速度±2.5r/min；质量±0.5kg；负荷±1g、±2g、±7g | 杭州市萧山区建设三路398号
173 | JLQJ02017 | 织物耐磨仪 | YG522 | 1 | 现场 | FZ/T81019附录A；FZ/T 01128 | 转速（60±5）r/min 磨轮内壁边沿距离平台轴心（26.20±0.25）mm，每个磨轮施加（250±10）g力 磨轮宽度（12.7±0.1）mm，最大直径51.7mm，最小直径44.0mm 真空吸嘴至试样表面6.35mm | 速度；尺寸；质量 | 速度±5r/min；尺寸±0.25mm；质量±2% | 杭州市萧山区建设三路398号
174 | JLQJ02016 | 动态负荷试验机 | DR026ST | 1 | 现场 | GB/T 35270；GB/T 35448；GB/T 40227 | 振动幅度（mm）：100±2，120±2； 振动速度：（120±5）次/min； 婴幼儿模型重量：9kg±0.1kg，15kg±0.1kg | 速度；质量；振幅 | 速度±5次/min；质量±0.1kg；振幅±2mm | 杭州市萧山区建设三路398号
175 | JLQJ02015 | 织物摩擦带电测试仪（法拉第筒） | 美邦/YG403 | 1 | 现场 | GB/T 12703.3;GB/T 12703-1991;JJF（纺织）071-2016 | 法拉第筒电荷测量误差（0.2±0.1）uC、（0.4±0.1）uC、（0.6±0.1）uC、（0.8±0.1）uC、（1.0±0.1）uC、（1.2±0.1）uC、（1.4±0.1）uC、（1.6±0.1）uC、（1.8±0.1）uC、（2.0±0.1）uC、（-2.0±0.1）uC | 电 | ±0.1uC | 杭州市萧山区建设三路398号
176 | JLQJ02014 | 滚筒摩擦机 | 美邦/YG403 | 1 | 现场 | GB/T 12703.3;GB/T 12703-1991 | 滚筒转速（45~60）r/min，滚筒内温度（60±10）℃，滚筒内叶片数3片，时间准确性（15±1）min | 温度；转速；时间 | 温度±10℃；时间±1min | 杭州市萧山区建设三路398号
177 | JLQJ02013 | 滚筒摩擦机 | YG346A | 1 | 现场 | GB 12014 | 滚筒内径65±5cm，滚筒深度45±5cm，转数>46r/min,口径30cm以上，滚筒叶片2片以上 | 转速；尺寸 | 尺寸±5cm | 杭州市萧山区建设三路398号
178 | JLQJ02011 | 织物感应式静电仪 | YG342A | 1 | 现场 | GB/T 12703.1 | 平板直径为28mm，量程-10Kv~0kV，响应时间小于4ms；转动平台，直径200mm，转速1000r/min，转动平台中心和电极中心的距离72mm；垫片厚度5mm，试样夹内框尺寸32x32mm，厚度2mm，接地电阻小于10Ω | 距离；转速；时间 | 距离±0.1mm；时间±0.5s | 杭州市萧山区建设三路398号
179 | JLQJ02010 | 表面点对点电阻测试仪 | YG321A | 1 | 现场 | GB 12014；JJG 690-2003 高绝缘电阻测量仪（高阻计）检定规程 | 电极为两个直径65±5mm金属圆柱体，电极接触材料为导电橡胶，硬度60±10（邵氏A级），厚度（6±1）mm，体积电阻小于500Ω，电极单重2.5±0.25kg 高阻计的测量范围：10^5Ω-10^13Ω 测量精度：≤10^12Ω时，应为±5%，＞10^12Ω时，应为±20% 绝缘台面和绝缘垫板表面电阻、体积电阻分别大于1*10^14Ω | 电阻值；硬度；重量 | 电阻值±5%；硬度±10邵氏A级；重量±0.25kg | 杭州市萧山区建设三路398号
180 | JLQJ02002 | 圆轨迹起毛起球仪-1 | YG502B/Y0159 | 1 | 现场 | GB/T4802.1；JJF（纺织）031-2013《织物起毛起球仪校准规范》 | 磨头与磨台相对运动速度:（60±1）r/min 夹头质点相对运动的圆轨迹直径:（φ40±1）㎜ 磨头重量及压重砝码重量:100cN、290cN、490cN | 速度；轨迹 | 速度±1r/min；轨迹±1㎜ | 杭州市萧山区建设三路398号
181 | JLQJ02001 | 电子织物强力机（拉伸疲劳试验机） | YG（B）026HC-250 | 1 | 现场 | JJF（纺织）062-2010《电子式织物强力机校准规范》; GB/T 3923.1;ISO 13934-1;ASTM D5035; GB/T 3923.2; ISO 13934-2;ASTM D5034;FZ/T 60021;GB/T3917.2; ISO 13937-2;FZ/T 01031; GB/T 32610;GB/T 13773.2; GB/T 13773.1;ISO 13935-1;GB/T 21294 | 标称速度示值误差：16,20,25,50,100,300； 静态负荷示值误差：10N~2500N | 力值；速度 | 力值±1%；速度±2% | 杭州市萧山区建设三路398号
182 | JLQJ02000 | 织物凉感性能检测仪 | SGJ213A | 1 | 现场 | GB/T 35263 | 热检测板温度（35±0.5）℃ | 温度 | 温度±0.5℃ | 杭州市萧山区建设三路398号
183 | JLQJ01999 | 抗勾丝性能检测仪 | YG518B | 1 | 现场 | GB/T 11047-2008；JJF （纺织）076-2018《织物钉锤式勾丝性能测试仪校准规范》 | 转筒转速（60±2）r/min | 速度；尺寸 | 速度±2r/min | 杭州市萧山区建设三路398号
184 | JLQJ01998 | 干洗机 | YG-6 | 1 | 现场 | GB/T 19981.2；ISO 3175-2；FZ/T 80007.3；JJF（纺织）052-2012《织物缩水率试验机校准规范》 | 洗涤速度：（45±2）r/min 脱水速度：450±10）r/min 烘干时间：（30±1）min 洗涤温度：30±2）℃ 烘干温度：（60±2）℃ | 温度；速度；时间 | 温度±2℃；速度±2r/min、±10r/min；时间±1min | 杭州市萧山区建设三路398号
185 | JLQJ01997 | 起毛起球评级箱 | VERIVIDE | 1 | 现场 | GB/T4802.3;ISO12945-1;GB/T4802.1；JJF（纺织）055-2012《标准光源箱校准规范》 | D65光源色温（6500±300）K；光源位置与试样的平面角度5°~15° | 光照 | 光照±300K | 杭州市萧山区建设三路398号
186 | JLQJ01996 | 起毛起球评级箱 | 无 | 1 | 现场 | GB/T4802.3;ISO12945-1；JJF（纺织）055-2012《标准光源箱校准规范》 | D65光源色温（6500±300）K；光源位置与试样的平面角度5°~15° | 光照 | 光照±300K | 杭州市萧山区建设三路398号
187 | JLQJ01995 | 缩水率机 | 3XGSC9455/3L3R5437 | 1 | 现场 | GB/T 8629;ISO 6330;JJF（纺织）052-2012《织物缩水率试验机校准规范》 | 滚动转速：洗涤（52±1）r/min，脱水甩干（500±20）r/min 旋转动作：正常转动（12±0.1）s，正常停止（3±0.1）s；缓和转动（8±0.1）s，缓和停止（7±0.1）s；柔和转动（3±0.1）s，柔和停止（12±0.1）s | 时间；速度 | 时间±0.1s；速度±1r/min、±20r/min | 杭州市萧山区建设三路398号
188 | JLQJ01994 | 织物透湿量仪 | YG 601-Ⅰ/Ⅱ | 1 | 现场 | GB/T 12704.1;JJF（纺织）060-2010《恒温恒湿箱校准规范》 | 温度（℃）：20，23，38； 湿度（%RH）:65，50，90； | 温度；湿度 | 温度±2℃；湿度±5% | 杭州市萧山区建设三路398号
189 | JLQJ01993 | 多功能拉伸仪 | YG832 | 1 | 现场 | FZ/T 73001 | 标称速度示值误差：40mm/s 负荷：25N、33N，断裂伸长示值误差， | 力值；速度 | 力值±1%；速度±1% | 杭州市萧山区建设三路398号
190 | JLQJ01992 | 耐热压测试仪 | M247B | 1 | 现场 | GB/T 6152;GB/T 5718;JJF（纺织）029-2012《熨烫升华色牢度仪校准规范》 | 加热块力值：4kpa 温度（℃）：110、150、180、210 | 温度；压强 | 温度±2℃；压强±1kpa | 杭州市萧山区建设三路398号
191 | JLQJ01991 | 耐洗色牢度试验机 | PA2 12+12 | 1 | 现场 | GB/T 12490;ISO 105-C06,AATCC 61;GB/T 3921;ISO 105-C10;GB/T 5711;ISO 105-D01;AATCC 132;GB/T 7069;ISO 105 N01;GB/T 8433;ISO 105-E03;AATCC 162；JJF（纺织）026-2010《耐洗色牢度试验机校准规范》 | 转速40±2r/min；温度（℃）20/27/30/40/49/50/60/70/95 | 温度；转速 | 温度±2℃；转速±2r/min | 杭州市萧山区建设三路398号
192 | JLQJ01990 | 胀破强力仪 | Mullen C | 1 | 现场 | GB/T 7742.1; JJF（纺织）048-2012《织物胀破仪校准规范》 | 扩张度误差、胀破强度测量误差、时间误差 | 力值 | 力值±1.5psi、±2.4psi、±5psi、±8psi、 | 杭州市萧山区建设三路398号
193 | JLQJ01988 | 判断2号灯箱 | THE JUDGE2 | 1 | 现场 | GB/T250;GB/T251；JJF（纺织）055-2023《标准光源箱校准规范》 | D65光源色温（6500±300）K；D65光源光照：≥600Lx | 光照 | 光照±300K | 杭州市萧山区建设三路398号
194 | JLQJ01987 | 判断2号灯箱 | THE JUDGE2 | 1 | 现场 | GB/T250;GB/T251；JJF（纺织）055-2023《标准光源箱校准规范》 | D65光源色温（6500±300）K；D65光源光照：≥600Lx | 光照 | 光照±300K | 绍兴市柯桥区跨境电商产业园6-130
195 | JLQJ01986 | 起球箱测试仪 | 610516/4 | 1 | 现场 | GB/T 4802.3;ISO 12945-1；JJF（纺织）053-2013《滚箱式起毛起球仪校准规范》 | 转速：（60±2）r/min | 速度 | 速度±2r/min | 杭州市萧山区建设三路398号