## Sheet1
杭州海关技术中心2026年计量器具检定/校准服务采购需求表
采购需求： 1.承诺与采购单位、相关供应商没有利害关系。 2.承诺使用有效期内且精度符合要求的标准器开展计量；如需分包，严格按分包方案执行并对质量负全责。 3.承诺服务时效：①现场：自收到清单及要求起，10个工作日内完成；②送检：自收到清单且器具归集完毕起，20个工作日内完成（提供免费上门取送）；③分包：在送检服务时限基础上增加10个工作日（提供免费上门取送）。 4.承诺认真、公正、诚实、康洁地履行验收论证职责，如实出具计量报告，承担不实检测的相关法律责任。 5.承诺对计量结果及采购单位技术资料保密。
序号 | 器具编号 | 器具名称 | 规格型号 | 数量 | 计量类别 | 计量方式 | 计量依据 | 关键量值 | 计量项目 | 精度要求 | 所在场所
1 | JLQJ05007 | 生物安全二级实验室高效过滤器 | / | 1 | 检测 | 现场 | GB 50687-2011 | / | 高效检漏 | / | 杭州市上城区富春路126号
2 | JLQJ05006 | 可编程交流电源 | PRE2012SHF | 1 | 校准 | 现场 | JJG（军工）71-2015 JJG（军工）77-2015 | 交流输出：电压偏差L-N/0-450V，L-L/0-779V，(50/60Hz)，电压稳定性，负载调整率 单相 100V 空载/105A，230V 空载/50A (50/60Hz)，失真度（THD） 单相 100V 空载/105A，230V 空载/50A (50/60Hz)，频率 DC，0.001–5000Hz； 交流测量：电压示值偏差 0-450V(50/60Hz)，电流示值偏差 0-105A (50/60Hz)，有功功率 0-12kW (50/60Hz)，功率因数 0.000-1.000； 直流输出：电压示值偏差 ±636V，纹波电压 36V，60V，120V，300V，600V，电压稳定性，负载调整率 36V 105A, 120V 100A, 600V 20A； 直流测量：电压示值偏差 ±636V，电流示值偏差 0-105A | 交流输出：电压偏差，电压稳定性，负载调整率，失真度（THD），频率； 交流测量：电压示值偏差，电流示值偏差，有功功率，功率因数； 直流输出：电压示值偏差，纹波电压，电压稳定性，负载调整率； 直流测量：电压示值偏差，电流示值偏差 | 交流输出：电压偏差±（0.01%+0.05% F.S.），电压稳定性0.05%，负载调整率0.05%，失真度（THD）0.3%，频率±0.01%@200Hz 以内，±0.05%@200-1600Hz，±0.1%@1600-5000Hz； 交流测量：电压示值偏差±（0.01%+0.05% F.S.），电流示值偏差±（0.1%+0.1% F.S.），有功功率±0.2% F.S，功率因数0.001； 直流输出：电压示值偏差±（0.01%+0.05% F.S.），纹波电压0.35V，电压稳定性±0.05%F.S.，负载调整率±0.05%F.S.； 直流测量：电压示值偏差0.1%F.S.，电流示值偏差±（0.1%+0.2%F.S.） | 杭州市萧山区建设三路398号
3 | JLQJ05001 | 测色仪 | Spectro DC 1000 | 1 | 校准 | 现场 | JJG595规程测色色差计检验 | 仪器应不低于一级;用色牢度评级仪专用校准器-特制标准变色灰卡和绿卡检验,仪器测得的级数值与其标准级数值的误差的绝对值不应大于0.25。 | 色差 | 不应大于0.25 | 杭州市萧山区建设三路398号
4 | JLQJ05000 | 万能强力机 | X250-3 | 1 | 校准 | 现场 | JJF（纺织）062-2010《电子式织物强力机校准规范》;GB/T 3923.1;ISO 13934-1;ASTM D5035; GB/T 3923.2;ISO 13934-2;ASTM D5034;FZ/T 60021;GB/T3917.2;ISO 13937-2;FZ/T 01031; GB/T 32610;GB/T 13773.2;GB/T 13773.1;ISO 13935-1;GB/T 21294 | 标称速度示值误差：16,20,25,50,100,300；静态负荷示值误差：10N~2500N | 力值；速度 | 力值±1%；速度±2% | 杭州市萧山区建设三路398号
5 | JLQJ04997 | 生物安全柜 | 赛默飞1579 | 1 | 检定 | 现场 | YY 0569-2011《II级生物安全柜》、GB 50346-2011《生物安全实验室建筑技术规范》、16294-2010《医药工业洁净室（区）沉降菌的测试方法》 | 沉降菌静态检测≤1CFU/皿 | 洁净度、下降气流流数、流入气流流速、噪声、照度、高效过滤器完整性、气流模式、沉降菌等 | 沉降菌静态检测≤1CFU/皿 | 杭州市上城区富春路126号
6 | JLQJ04960 | 三维磁通门高斯计 | GF603 | 1 | 校准 | 送校 | JJF 1832 磁强计校准规范 等 | 0.418A/m;0.00525Gs。 | 磁强 | 0.0005Gs，误差应在士5% 以内 | 杭州市萧山区建设三路398号
7 | JLQJ04945 | 高压灭菌锅 | LDZM-80L-I | 1 | 检测 | 现场 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》(TS6 21-2016) | 壁厚、硬度、气密性等 | 压力容器资料审查报告、宏观检验报告及壁厚测定报告等26项。 | / | 绍兴市柯桥区跨境电商产业园6-130
8 | JLQJ04757 | 高温堆码箱 | ZDDM-9 | 5 | 校准 | 现场 | JJF1101-2019 | 温度40℃ | 温度校准 | ±2℃ | 杭州市萧山区通惠中路118号
9 | JLQJ04739 | 微量闪点仪 | TP05-C | 1 | 校准 | 现场 | JJF 1384 开口/闭口闪点仪校准规范 | 44°C(推荐Anisol)，60°C，90°C | 闭杯闪点 | 按计量规程 | 杭州市萧山区建设三路398号
10 | JLQJ04737 | 微量闪点仪 | TP05-C | 1 | 校准 | 现场 | JJF 1384 开口/闭口闪点仪校准规范 | 44°C(推荐Anisol)，60°C，90°C | 闭杯闪点 | 按计量规程 | 杭州市萧山区建设三路398号
11 | JLQJ04621 | 指南针 | / | 1 | 校准 | 现场 | 校准规程 | 偏转角度2度 | 偏转角度 | 1度 | 杭州市萧山区建设三路398号
12 | JLQJ04496 | 黏度杯6# | ISO-6# | 1 | 校准 | 送校 | JJG743 流出杯式粘度计检定规程 | 标准液GBW13607/GBW13608 | 粘度 | 按检定规程 | 杭州市萧山区建设三路398号
13 | JLQJ04495 | 黏度杯4# | ISO-4# | 1 | 校准 | 送校 | JJG743 流出杯式粘度计检定规程 | 标准液GBW13605/GBW13606 | 粘度 | 按检定规程 | 杭州市萧山区建设三路398号
14 | JLQJ04424 | 全自动闭口闪点仪 | EF10 | 1 | 校准 | 现场 | JJF 1384 开口/闭口闪点仪校准规范 | 44℃（推荐Anisol）；60℃；90℃ | 闭杯闪点 | 按计量规程 | 杭州市萧山区建设三路398号
15 | JLQJ04423 | 微量闭口闪点测试仪 | FPA | 1 | 校准 | 现场 | JJF 1384 开口/闭口闪点仪校准规范 | 44℃（推荐Anisol）；60℃；90℃ | 闭杯闪点 | 按计量规程 | 杭州市萧山区建设三路398号
16 | JLQJ03868 | 照度计 | LX1010B | 1 | 校准 | 送校 | JJG 245-2005 《光照度计检定规程》 | 照度：30lx、50lx、100 lx、500 lx、1000 lx、2000 lx、3000 lx | 照度 | 照度：±5% | 杭州市萧山区建设三路398号
17 | JLQJ03793 | 工作电压测试系统（示波器） | TDS2012C | 1 | 校准 | 送校 | JJF 1057-1998 数字存储示波器校准规范；GJB 7691-2012 数字示波器检定规程 | X轴标称值：2.5ns/div、10.0ns/div、50.0ns/div、100.0ns/div、500.0ns/div、1.0μs/div、2.5μs/div、5.0μs/div、10.0μs/div、50.0μs/div、100.0μs/div、500.0μs/div、1.0ms/div、2.5ms/div、5.0ms/div、10.0ms/div、50.0ms/div、100.0ms/div、500.0ms/div、1.0s/div、2.5s/div、5.0s/div、10.0s/div、50.0 | X轴标称值、Y轴标称值、CH1瞬态响应、CH2瞬态响应、CH1频带宽度、CH2频带宽度 | / | 杭州市萧山区建设三路398号
18 | JLQJ03673 | 镀层测厚仪 | MP20E-S | 1 | 校准 | 送校 | JJG 818-2018磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定规程 | 10μm、50μm、100μm | 镀层厚度 | 0～50μm：0.5μm；>50μm:1% | 杭州市萧山区建设三路398号
19 | JLQJ03658 | 爬电距离尺 | L25.81 | 1 | 校准 | 送校 | SQI/JL-JF-34.F0 安规试验配套器具 （几何参数、力值参数、质量参数）校准规范 | 名义值（DC07146爬电距离尺）：1.00mm、1.50mm、2.00mm、2.50mm、2.50mm、3.00mm、3.20mm、3.50mm、4.00mm、8.00mm | 尺寸 | 名义值（DC07146爬电距离尺）：±0.01mmm | 杭州市萧山区建设三路398号
20 | JLQJ03272 | 通用型冲击锤 | F22.50 | 1 | 校准 | 送校 | JJF 1475-2014《弹簧冲击器校准规范》 | 0.5J，1J | 力 | ±10% | 杭州市萧山区建设三路398号
21 | JLQJ03171 | 扩散式氧气检测仪 | SKS-KA-O2g | 1 | 校准 | 送校 | JJG 365电化学氧测定仪检定规程 | 响应时间 | 氮气中氧气含量示值，响应时间 | 示值误差≤2%FS，响应时间≤60s | 杭州市萧山区建设三路398号
22 | JLQJ02944 | 高压灭菌器安全阀 | SD/136-SU4 | 1 | 校准 | 送校 | GB/T 12243-2021《弹簧直接载荷式安全阀》、TSG ZF001-2006《安全阀安全技术监察规程》 | 压力 | 压力 | 整定压力：0.26MPa | 杭州市上城区富春路126号
23 | JLQJ02942 | 传递窗紫外灯 | / | 1 | 检测 | 现场 | JG/T 382-2012《传递窗》;WS/T 367-2012《医疗机构消毒技术规范》 | 外观检查；紫外线辐射强度 | 强度 | 强度：≥70μW/cm2 | 杭州市上城区富春路126号
24 | JLQJ02941 | 传递窗紫外灯 | / | 1 | 检测 | 现场 | JG/T 382-2012《传递窗》;WS/T 367-2012《医疗机构消毒技术规范》 | 外观检查；紫外线辐射强度 | 强度 | 强度：≥70μW/cm2 | 杭州市上城区富春路126号
25 | JLQJ02940 | 生物安全柜 | 1300 SERIES A2 | 1 | 检测 | 现场 | GB 50346-2011《生物安全实验室建筑技术规范》；YY 0569-2011《Ⅱ级生物安全柜》 | 洁净度；高效过滤器完整性；流入气流流速；气流模式；下降气流流速；噪声；照度；紫外辐射强度。 | 外观检查；噪声；振动；下降气流流速；流入气流流速；照度；洁净度；高效过滤器完整性；气流模式；紫外灯。 | 高效过滤器完整性：≤0.01；洁净度（≥0.5μm）：≤3520；洁净度（≥5.0μm）：≤29；流入气流流速：≥0.50；下降气流流速：0.25～0.50；噪声：≤67；照度：≥650；紫外灯：≥40 | 杭州市上城区富春路126号
26 | JLQJ01318 | 纸板戳穿强度测定仪 | YQ-ZB-6 | 1 | 校准 | 现场 | JJG（轻工）56-2000 纸板戳穿强度测定仪 | 6J、12J、24J、48J | 能量 | ±0.5J | 杭州市萧山区通惠中路118号
27 | JLQJ01317 | 工作用液体温度计 | -40—50℃ | 1 | 校准 | 送校 | JJG 130-2011 工作用玻璃液体温度计检定规程 | -18℃、23℃、40℃ | 温度 | 温度：±2°C | 杭州市萧山区通惠中路118号
28 | JLQJ01316 | 工作用液体温度计 | -40—50℃ | 1 | 校准 | 送校 | JJG 130-2011 工作用玻璃液体温度计检定规程 | -18℃、23℃、40℃ | 温度 | 温度：±2°C | 杭州市萧山区通惠中路118号
29 | JLQJ01315 | 温度传感器 | CH6 | 1 | 校准 | 送校 | JJF（蓉）045-2012 数字显示测温仪校准规范 | -18℃、0℃、40℃ | 温度 | 温度：±2°C | 杭州市萧山区通惠中路118号
30 | JLQJ01313 | 数显千分表 | 543-564 | 1 | 校准 | 送校 | JJF(浙)1135-2017 大量程电子数显千分表校准规范 | 10mm、20mm、30mm、40mm、50mm | 长度 | ±0.015mm | 杭州市萧山区通惠中路118号
31 | JLQJ01312 | 高级铝合金塔尺 | 5m | 1 | 校准 | 送校 | JJG 1110-2003 建筑工程质量检测器组校准规范 | 0m、1m、2m、3m、4m、5m | 长度 | ±3mm | 杭州市萧山区通惠中路118号
32 | JLQJ01311 | 卷尺 | 5m | 1 | 校准 | 送校 | JJG 4-2015 钢卷尺检定规程 | 1m、2m、3m、4m、5m | 长度 | ±0.3mm+2×0.0001L（L为四舍五入后的整数米） | 杭州市萧山区通惠中路118号
33 | JLQJ01309 | 气体泄漏检测仪 | HZ-2023 | 1 | 校准 | 现场 | JJG 875-2019 数字压力计检定规程 | 0KPa、20KPa、30KPa、50KPa、150KPa、300KPa | 压强 | ±1% | 杭州市萧山区通惠中路118号
34 | JLQJ01307 | 气密测试仪 | 100Kpa | 1 | 校准 | 现场 | JJG 882-2019 压力变送器检定规程 | 0KPa、20KPa、30KPa、60KPa、80KPa、100KPa | 压强 | ±1% | 杭州市萧山区通惠中路118号
35 | JLQJ01306 | 水压试验机 | G020 | 1 | 校准 | 现场 | JJG 882-2019 压力变送器检定规程 | 0bar、1bar、2.5bar、3bar、32bar、40bar | 压强 | ±1% | 杭州市萧山区通惠中路118号
36 | JLQJ01305 | 水压测试仪 | 800Kpa | 1 | 校准 | 现场 | JJG 882-2019 压力变送器检定规程 | 0KPa、100KPa、250KPa、300KPa、640KPa、800KPa | 压强 | ±1% | 杭州市萧山区通惠中路118号
37 | JLQJ01303 | 电动纸板耐破度测定仪 | YQ-ZB-1 | 1 | 校准 | 现场 | JJF 1811-2020 纸张（板）耐破度仪校准规范 | 0KPa、300KPa、1500KPa、3000KPa、4500KPa、5000KPa | 压强 | ±1% | 杭州市萧山区通惠中路118号
38 | JLQJ01302 | 爆破试验机 | G05 | 1 | 校准 | 现场 | JJG 882-2019 压力变送器检定规程 | 0MPa、1.4MPa、1.8MPa、2.0MPa、3.0MPa、60MPa | 压强 | ±1% | 杭州市萧山区通惠中路118号
39 | JLQJ01301 | 微机控制电子万能试验机 | CMT6503 | 1 | 校准 | 现场 | JJG 475-2008 电子式万能试验机检定规程 | 拉力：0.5KN、1KN、2KN、3KN、5KN； 速度：100mm/min、200mm/min； 位移：100mm、200mm | 拉力；速度；位移 | 拉力±1%；速度±1%；位移±0.5% | 杭州市萧山区通惠中路118号
40 | JLQJ01300 | 集装袋试验机 | RJW-200 | 1 | 校准 | 现场 | JJG 1063-2010 电液伺服万能试验机检定规程 | 40KN、60KN、80KN、100KN、120KN | 压力 | ±1% | 杭州市萧山区通惠中路118号
41 | JLQJ01299 | 整箱抗压试验机 | PN-CT50KC-PC | 1 | 校准 | 现场 | JJG（轻工）115-2000 纸箱抗压试验机 | 压力：3000N、6000N、9000N、10000N； 速度：100mm/min、150mm/min | 压力；速度 | 压力±2%；位移±1mm | 杭州市萧山区通惠中路118号
42 | JLQJ01298 | 固体燃烧速率试验仪 | DG10-D | 1 | 校准 | 现场 | 参照仪器说明书及JJG 1钢直尺检定规程 | （100，120，130，140，170）mm，点火源>1000℃ | 温度，长度 | 0.1s，±0.5mm | 杭州市萧山区建设三路398号
43 | JLQJ01297 | 黏度杯6# | ISO-6# | 1 | 校准 | 送校 | JJG743 流出杯式粘度计检定规程 | 标准液GBW13607/GBW13608 | 粘度 | 按计量规程 | 杭州市萧山区建设三路398号
44 | JLQJ01295 | 高斯计 | TM-801EXP | 1 | 校准 | 送校 | JJF 1832 磁强计校准规范 | 0.0005Gaus | 磁场强度 | 按计量规程 | 杭州市萧山区建设三路398号
45 | JLQJ01294 | 蓄电池温度压差试验仪 | TH05-A | 1 | 校准 | 现场 | JJF(鲁)90工作用数字温度计校准规范，JJF 1101环境试验设备温度、湿度参数校准规范 | （12，,3,50,88,100）kPa.a | 压力 | 0.01kPa.a | 杭州市萧山区建设三路398号
46 | JLQJ01291 | 差示扫描量热仪 | DSC250 | 1 | 检定 | 现场 | JJG 936示差扫描热量计检定规程 | 标准物质（In）--温度，热量 | 温度示值误差；热量示值误差等 | 按计量规程 | 杭州市萧山区建设三路398号
47 | JLQJ01290 | 熔体流动速率仪 | Mflow | 1 | 检定 | 现场 | JJG 878熔体流动速率仪检定规程 | 标准物质 | 流速 | 按计量规程 | 杭州市萧山区建设三路398号
48 | JLQJ01289 | 热重分析仪TGA550 | TGA550 | 1 | 校准 | 现场 | JJG 1135热重分析仪检定规程 | （5,9,10）mg；标准物质（Ni） | 质量，居里点 | 0.1℃，0.1μg | 杭州市萧山区建设三路398号
49 | JLQJ01288 | 差热分析仪DTA552-Ex | DTA552-Ex | 1 | 检定 | 现场 | JJF (蓉)045-2012 数字显示测温仪校准规范 | 温度 | 温度 | ±0.5°C | 杭州市萧山区建设三路398号
50 | JLQJ01287 | 氧化性液体试验仪 | OLT420 | 1 | 校准 | 现场 | 参JJG875数字压力计检定规程 | 100；690；1000；1500；2070；3000 kPa | 压力 | 0.1kPa | 杭州市萧山区建设三路398号
51 | JLQJ01286 | 自动馏程测定仪（双管） | LCH-1 | 1 | 校准 | 现场 | JJF (蓉)045-2012 数字显示测温仪校准规范 | （100；200；300；400）℃ | 温度 | 0.01℃ | 杭州市萧山区建设三路398号
52 | JLQJ01285 | 固体燃烧速率试验仪 | DG10-B | 1 | 校准 | 现场 | 参照仪器使用说明书及JJG 1-1999 钢直尺检定规程 | （100，120，130，140，170）mm，点火源>1000℃ | 温度，长度 | 0.1s，±0.5mm | 杭州市萧山区建设三路398号
53 | JLQJ01284 | 遇水放气试验仪 | DG13 - C | 1 | 校准 | 现场 | JJF （辽）118-2011 电热恒温水浴锅校准规范 JJG 237-2010 秒表检定规程 | 20℃； | 温度;时间 | 0.1℃； | 杭州市萧山区建设三路398号
54 | JLQJ01282 | 喷雾气雾剂点火距离试验仪 | DG06-B | 1 | 校准 | 现场 | SQI/JL-JF-34.E1安规试验配套器具校准规范 | (150；300；450；600；750；900)mm | 长度 | 0.1mm | 杭州市萧山区建设三路398号
55 | JLQJ01281 | 喷雾气雾剂封闭空间试验仪 | DG07-B | 1 | 校准 | 现场 | 参JJG882压力变送器检定规程 | 250；500；750；1000kPa | 压力 | 1kPa | 杭州市萧山区建设三路398号
56 | JLQJ01280 | 泡沫气雾剂易燃性试验仪 | DG08-B | 1 | 校准 | 现场 | 参SQI/JL-JF-34.E1安规试验配套器具校准规范；SQI/JL-JF-60.F1 家电与灯具电器耐久测试设备校准规范；仪器使用说明 | 80；160；240mm/2.0；7.0s | 长度;时间 | 1mm；0.1s | 杭州市萧山区建设三路398号
57 | JLQJ01279 | 自热物质试验仪 | HWP01-10S | 1 | 校准 | 现场 | 参JJF 1101-2019 环境试验设备温度、湿度校准规范 | 100;120;140℃ | 温度 | 0.1℃ | 杭州市萧山区建设三路398号
58 | JLQJ01278 | 液体持续燃烧试验仪 | HWP08-10S | 1 | 校准 | 现场 | JJF (蓉)045-2012 数字显示测温仪校准规范 | 60.0；75.0℃ | 温度 | 0.1℃ | 杭州市萧山区建设三路398号
59 | JLQJ01277 | 爆炸极限试验仪 | FRT200 | 1 | 校准 | 现场 | 参JJF(鲁)90-2011 工作用数字温度计校准规范 | 0.1℃ | 温度 | 按计量规程 | 杭州市萧山区建设三路398号
60 | JLQJ01276 | 液体自燃温度测试仪 | AIT 551 | 1 | 校准 | 现场 | JJF (蓉)045-2012 数字显示测温仪校准规范 | 100℃ 300℃ 500℃ | 自燃点 | 按计量规程 | 杭州市萧山区建设三路398号
61 | JLQJ01275 | 固体自燃点试验仪 | HWP22-10S | 1 | 校准 | 现场 | JJF 1376/JJF（蓉）045 | （100,300,500）℃ | 自燃点 | 按计量规程 | 杭州市萧山区建设三路398号
62 | JLQJ01274 | 闭口自动闪点测定仪 | HFP339/03391-000-01 | 1 | 校准 | 现场 | SQI/JL-BD-443 | 44℃（推荐Anisol）；60℃；90℃ | 闭杯闪点 | 按计量规程 | 杭州市萧山区建设三路398号
63 | JLQJ01273 | 固体燃烧速率试验仪 | HWP02-10E | 1 | 校准 | 现场 | 参照仪器说明书及JJG 1钢直尺检定规程 | （100，120，130，140，170）mm，点火源>1000℃ | 长度，温度 | 0.1s，±0.5mm | 杭州市萧山区建设三路398号
64 | JLQJ01272 | 固液鉴别试验仪 | TP01-A | 1 | 校准 | 现场 | JJG 1-1999 钢直尺检定规程；参照：JJG 237-2010 秒表检定规程 | （50，100，150）mm，（1，2，3）min | 长度，时间 | 0.1mm；0.01min | 杭州市萧山区建设三路398号
65 | JLQJ01271 | 自加速分解温度试验仪 | HWP27-10S | 1 | 校准 | 现场 | JJF(鲁)90/JJF（蓉）045 | （50，75，100）℃ | 温度 | 0.1℃ | 杭州市萧山区建设三路398号
66 | JLQJ01270 | 氧化性固体试验仪 | HWP05-20S | 1 | 校准 | 现场 | JJG 1036、SQI/JL-F-60.F1 | （30,50,60）g；180s | 质量，时间 | 0.1g，0.01s | 杭州市萧山区建设三路398号
67 | JLQJ01269 | 快速平衡法闭口闪点试验仪 TANAKA asc-8c | ASC-8C | 1 | 校准 | 现场 | JJF 1384 开口/闭口闪点仪校准规范 | 44℃（推荐Anisol）；60℃；90℃ | 闭杯闪点 | 按计量规程 | 杭州市萧山区建设三路398号
68 | JLQJ01268 | 熔点仪 | M-565 | 1 | 校准 | 现场 | JJG 701 熔点测定仪检定规程 | 标准物质熔点（萘，苯甲酸，对硝基苯甲酸) | 熔点 | 按计量规程 | 杭州市萧山区建设三路398号
69 | JLQJ01267 | 旋转粘度计/数显式旋转黏度计 | DV-II+Pro | 1 | 校准 | 现场 | JJG 1002 旋转黏度及检定规程 | 转子：18/25/31 | 动力粘度 | 按计量规程 | 杭州市萧山区建设三路398号
70 | JLQJ01266 | 氧弹量热仪 | IKA C6000 | 1 | 检定 | 现场 | JJG 672 氧弹热量计检定规程 | 标准物质熔点（苯甲酸) | 热值 | 按计量规程 | 杭州市萧山区建设三路398号
71 | JLQJ01265 | （自动）密度仪 | DMA4500 | 1 | 校准 | 现场 | JJG 1058 实验室振动式液体密度仪检定规程 | 标准物质（纯水，异辛烷，四氯乙烯等） | 密度 | 按计量规程 | 杭州市萧山区建设三路398号
72 | JLQJ01264 | 熔点仪 | OptiMelt | 1 | 校准 | 现场 | JJG 701 熔点测定仪检定规程 | 标准物质熔点（萘，苯甲酸，对硝基苯甲酸) | 熔点 | 按计量规程 | 杭州市萧山区建设三路398号
73 | JLQJ01263 | 闭杯闪点仪 | ERAFLASH | 1 | 校准 | 现场 | JJF 1384 开口/闭口闪点仪校准规范 | 44℃（推荐Anisol）；60℃；90℃ | 闭杯闪点 | 按计量规程 | 杭州市萧山区建设三路398号
74 | JLQJ01262 | 饱和蒸汽压仪 | Minivap VPS | 1 | 检测 | 现场 | 参照产品说明书 及GB/T 8017 石油产品蒸汽压测定法 | 标准品（乙醇等）饱和蒸汽压 | 饱和蒸汽压 | 按说明书 | 杭州市萧山区建设三路398号
75 | JLQJ01261 | 全自动微量闭口闪点仪/全自动闪点仪 | miniflash FLP | 1 | 校准 | 现场 | JJF 1384 开口/闭口闪点仪校准规范 | 44℃（推荐Anisol）；60℃；90℃ | 闭杯闪点 | 按计量规程 | 杭州市萧山区建设三路398号
76 | JLQJ01260 | 流变仪（密度+黏度） | SVM 3000 | 1 | 校准 | 现场 | JJG 1002 旋转黏度计检定规程；JJG 1058 实验室振动式液体密度仪检定规程 | 0.01 mPa.s，0.0005 g/cm3 | 黏度，密度 | 按计量规程 | 杭州市萧山区建设三路398号
77 | JLQJ04897 | 喷雾罐试漏仪 | ALT-100 | 1 | 校准 | 现场 | JJG 52-2013 | 0.2Mpa、0.4Mpa、0.6Mpa、0.8Mpa、1.0Mpa | 压力值 | CL.2.5 | 杭州市萧山区通惠中路118号
78 | JLQJ04884 | 喷雾罐耐压检测仪 | ABT-200 | 1 | 校准 | 现场 | JJG 882-2019压力变送器检定规程 | 0Mpa、0.8Mpa、1.2Mpa、1.4Mpa、1.8Mpa、2.0Mpa、3.0Mpa、4.0Mpa | 压强 | ±1% | 杭州市萧山区通惠中路118号
79 | JLQJ01292 | 热重分析仪TGA2 | TGA2 | 1 | 检定 | 现场 | JJG 1135热重分析仪检定规程 | 温度/标准物质（Ni）、重量 | 热重 | 0.01℃；5-10mg，0.001mg | 杭州市萧山区建设三路398号