## Sheet1
浙江省检验检疫科学技术研究院2026年理化类检测计量器具检定/校准服务采购需求表
采购需求： 1.承诺与采购单位、相关供应商没有利害关系。 2.承诺使用有效期内且精度符合要求的标准器开展计量；如需分包，严格按分包方案执行并对质量负全责。 3.承诺服务时效：①现场：自收到清单及要求起，10个工作日内完成；②送检：自收到清单且器具归集完毕起，20个工作日内完成（提供免费上门取送）；③分包：在送检服务时限基础上增加10个工作日（提供免费上门取送）。 4.承诺认真、公正、诚实、康洁地履行验收论证职责，如实出具计量报告，承担不实检测的相关法律责任。 5.承诺对计量结果及采购单位技术资料保密。
序号 | 器具编号 | 器具名称 | 规格型号 | 数量（台/套） | 计量方式 | 计量依据 | 关键量值 | 计量项目 | 精度要求 | 所在场所
1 | JLQJ05018 | 鞍座和鞍管疲劳试验机 | CX-8127A | 1 | 现场 | GB/T 12742/ | 传感器：100-1500N；专用护具（L:300mm;R:80mm) | 力值；尺寸 | ±1% | 杭州市萧山区建设三路398号
2 | JLQJ05017 | 曲柄组合件疲劳试验机 | CX-8126A | 1 | 现场 | GB/T 12742/ | 两个传感器：100-1500N包含（700N） | 力值 | 1% | 杭州市萧山区建设三路398号
3 | JLQJ05016 | 前叉疲劳试验机 | CX-8128A | 1 | 现场 | GB/T 12742/ | 100-1500N包含（400N） | 力值 | ±1% | 杭州市萧山区建设三路398号
4 | JLQJ05015 | 把立管疲劳试验机 | CX-8129A | 1 | 现场 | GB/T 12742/ | 两个传感器：100-1500N包含（115N，190N） | 力值 | ±1% | 杭州市萧山区建设三路398号
5 | JLQJ05008 | 内短路试验装置 | ZXDL-225L | 1 | 现场 | 按规程 | 0.1mm/s——5mm/s | 速率 | / | 杭州市萧山区建设三路398号
6 | JLQJ05005 | 冷热温冲击试验箱 | ZXGDC-318L | 1 | 现场 | JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范，GRGT(兀)6005-2024 环境试验设备校准方法 | (-80~-500)℃，(0~24)h | 温度，时间 | / | 杭州市萧山区建设三路398号
7 | JLQJ04983 | 通用标准光源 | 36V 40W | 1 | 送校 | JJG 247-2008 总光通量标准白炽灯检定规程 | 标定电流，2856K下测得光通量、色坐标、参考电压、相对光谱功率分布（380nm～780nm，每5nm），输入参考：9.53A 27.0V 相对光谱功率分布需要电子版数据 | 光参数、相对光谱功率分布 | / | 杭州市萧山区建设三路398号
8 | JLQJ04925 | 辐射温度计 | MT6CH | 1 | 送校 | JJG856-2015工作用全辐射温度计 | -20，-10,0,10,20 | 温度 | ±0.5℃ | 杭州市上城区富春路126号
9 | JLQJ04924 | 温度枪 | UT306S | 1 | 送校 | JJG 856-2015 | 温度 | 温度 | 正负2度 | 杭州市萧山区建设三路398号
10 | JLQJ04900 | 离子计 | PXSJ-216F | 1 | 现场 | JJG 757-2018 | / | 电计电位示值误差、电位pX示值误差、点击电位示值重复性、电计pX示值重复性、电计输入电流、电计输入抗阻、电计pX温度补偿误差、温度示值误差、仪器pX示值误差、仪器pX示值重复性 | 电计电位示值误差：不超过±0.1%FS 电位pXⅠ示值误差:不超过±0.01 电位pXⅡ示值误差:不超过±0.02 电击电位示值重复性：≤0.5mV 电计pX示值重复性:≤0.005 电计输入电流:≤2pA 电计输入抗阻:≥1TΩ 电计pXⅠ温度补偿误差：不超过±0.01 电计pXⅡ温度补偿误差：不超过±0.02 温度示值误差：不超过±0.5℃ 仪器pX示值误差：不超过±0.05 仪器pX示值重复性：≤0.02 | 杭州市萧山区建设三路398号
11 | JLQJ04892 | 工业用玻璃液体温度计 | （0-300）℃ | 1 | 现场 | JJG 130-2011 | 0；100；200；300 ℃的温度点的示值修正值和不确定度 | 示值修正值和不确定度 | ±1℃ | 杭州市上城区富春路126号
12 | JLQJ04810 | 氧化还原电位检测仪ORP | 雷磁 | 1 | 送校 | JJG 119-2018 | ph | ph | ph | 杭州市萧山区建设三路398号
13 | JLQJ04809 | 氧化还原电位检测仪ORP | 雷磁 | 1 | 送校 | JJF（辽）474-2021氧化还原电位（ORP）测定仪校准规范 | 氧化还原值 | 氧化还原值 | 氧化还原值 | 杭州市萧山区建设三路398号
14 | JLQJ04808 | 氧化还原电位检测仪ORP | 雷磁 | 1 | 送校 | JJG 119-2018 | PH值 | PH值 | PH值 | 杭州市萧山区建设三路398号
15 | JLQJ04789 | 手持式GPS仪 | 手持式GPS仪 | 1 | 送校 | JJF 1403-2013 | 经纬度 | 经纬度 | / | 杭州市萧山区建设三路398号
16 | JLQJ04788 | 手持式GPS仪 | 手持式GPS仪 | 1 | 送校 | JJF 1403-2013 | 经纬度 | 经纬度 | / | 杭州市萧山区建设三路398号
17 | JLQJ04779 | 水分灰分分析仪 | PrepASH340 | 1 | 现场 | GB 5009.3-2016 第一法、GB 5009.4-2016第一法 | 103℃ | 温度偏差、温度均匀度、温度稳定度；（电子天平）示值误差、重复性、偏载误差 | 103℃±2℃、1级天平 | 杭州市上城区富春路126号
18 | JLQJ04710 | 比色管（12根） | 10ml | 1 | 送校 | JJG 10-2005、GB/T 5750.11-2023 | / | 容量 | 按照JJG 10-2005要求 | 杭州市上城区富春路126号
19 | JLQJ04677 | 氢气报警器 | BM100 | 1 | 现场 | JJG 693-2011 | 外观，报警功能及报警动作 | 外观，报警功能及报警动作 | / | 杭州市上城区富春路126号
20 | JLQJ04658 | 电位滴定仪(pH、水分) | T888 | 1 | 现场 | JJG 814-2015、JJG 119-2018、JJG1154-2018 | 示值误差、重复性、输入电流、输入阻抗等 | 示值误差、重复性、输入电流、输入阻抗等 | / | 杭州市萧山区建设三路398号
21 | JLQJ04657 | 钢直尺 | 300mm | 1 | 送校 | JJF 1-1999 | 50、100、200、300mm | 上下刻线面示值误差 | 0.05mm | 杭州市萧山区建设三路398号
22 | JLQJ04578 | 附温比重瓶 | 50mL | 1 | 送校 | JJF(吉)107-2022、JJG 130-2011 | 20℃ | 质量，容积示值，温度示值 | ±1℃ | 杭州市上城区富春路126号
23 | JLQJ04577 | 附温比重瓶 | 50mL | 1 | 送校 | JJF(吉)107-2022、JJG 130-2011 | 20℃ | 容积示值，温度示值 | ±1℃ | 杭州市上城区富春路126号
24 | JLQJ04545 | 便携式pH计/ORP计（计量ORP） | YHBJ-262 | 1 | 送校 | JJF(辽) 474-2021、JJG 119-2018及GB 5750.4 | 示值误差、重复性误差等 | 示值误差、重复性误差等 | / | 杭州市萧山区建设三路398号
25 | JLQJ04531 | 酒精计 | q:(0-10)%-q:(90-100)% | 1 | 送校 | JJG 42-2023 | 不同规格按检定规程进行操作。每一支酒精度计的整数分度点均要计量。 | 酒精分度允许误差、测量重复性 | ±1分度 | 杭州市上城区富春路126号
26 | JLQJ04530 | 数字照度计 | testo 545 | 1 | 送校 | JJG 245-2005 | 照度示值误差 | 照度示值误差 | 相对示值误差：±8% | 杭州市萧山区建设三路398号
27 | JLQJ04516 | ORP氧化还原 | ORP氧化还原 | 1 | 送校 | JJF（辽）474-2021氧化还原电位（ORP）测定仪校准规范 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 杭州市萧山区建设三路398号
28 | JLQJ04515 | 挥发性气体快筛PID | 挥发性气体快筛PID | 1 | 送校 | JJF 1172-2007 | 浓度 | 示值误差 | ±10% | 杭州市萧山区建设三路398号
29 | JLQJ04514 | 挥发性气体快筛PID | 挥发性气体快筛PID | 1 | 送校 | JJF 1172-2007 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 杭州市萧山区建设三路398号
30 | JLQJ04513 | 挥发性气体快筛PID | 挥发性气体快筛PID | 1 | 送校 | JJF 1172-2007 | 浓度 | 示值误差 | ±10% | 杭州市萧山区建设三路398号
31 | JLQJ04512 | XRF快筛 | XRF快筛 | 1 | 送校 | JJF 2024-2023能量色散X射线荧光光谱仪校准规范 | / | Cr；Mn；Ni | / | 杭州市萧山区建设三路398号
32 | JLQJ04509 | 离心管（2根） | 10mL | 1 | 送校 | JJG 10-2005 专用玻璃量器 | 1mL、2mL、5mL、10mL的容量偏差 | 容量偏差 | ±0.25 | 杭州市上城区富春路126号
33 | JLQJ04507 | 氢气报警器 | BK110-H | 1 | 现场 | JJG 693-2011可燃气体检测报警器检定规程 | 按照JJG 693-2011要求 | 灵敏度、响应时间 | 按照JJG 693-2011要求 | 杭州市上城区富春路126号
34 | JLQJ04497 | PCR仪 | Biometra/TRIO | 1 | 现场 | JJF1527-2015 | 95℃、92℃、70℃、60℃、50℃、30℃ | 温度 | U=0.10℃ k=2 | 杭州市上城区富春路126号
35 | JLQJ04471 | PCR仪 | Biometra Trio48 | 1 | 现场 | JJF1527-2015 聚合酶链反应分析仪校准规 | 30℃，50℃,60℃,70℃,90℃,95℃(可按实际变化） | 0℃，50℃,60℃,70℃,90℃,95℃(可按实际变化） | 温度偏差≤0.5℃，温度均匀度≤1℃ | 杭州市上城区富春路126号
36 | JLQJ04470 | PCR仪 | Biometra Trio48 | 1 | 现场 | JJF1527-2015 聚合酶链反应分析仪校准规范 | 30℃，50℃,60℃,70℃,90℃,95℃(可按实际变化） | 30℃，50℃,60℃,70℃,90℃,95℃(可按实际变化） | 温度偏差≤0.5℃，温度均匀度≤1℃ | 杭州市上城区富春路126号
37 | JLQJ04468 | α β表面污染仪 | Triples-ABS-1010 | 1 | 送校 | JJG 478-2016 | 本底计数率、表面发射率 响应、相对固有误差、重复性 | 本底计数率、表面发射率响应、相对固有误差、重复性 | / | 杭州市萧山区建设三路398号
38 | JLQJ04467 | 直读式个人计量仪（γ） | NGP-2 | 1 | 送校 | JJG1009-2016 | 相对固有误差、统计涨落、剂量响应、报警阈值偏差等 | 相对固有误差、统计涨落、剂量响应、报警阈值偏差等 | / | 杭州市萧山区建设三路398号
39 | JLQJ04436 | 高温烘箱 | GW-1（50-500℃） | 1 | 现场 | JJF 1101-2019、JJF 1376-2012 | 105℃ | 温度上、下偏差、温度均匀度、温度波动度等炉温均匀度、炉温稳定性、炉内温差等 | ±5℃ | 杭州市萧山区建设三路398号
40 | JLQJ04435 | 高温烘箱 | GW-1（50-500℃） | 1 | 现场 | JJF 1101-2019、JJF 1376-2012 | 105℃ | 温度上、下偏差、温度均匀度、温度波动度等 炉温均匀度、炉温稳定性、炉内温差等 | ±5℃ | 杭州市萧山区建设三路398号
41 | JLQJ04422 | 电子台秤 | TCS-100 | 1 | 现场 | JJG 539-2016 | 示值误差、重复性、偏载误差等 | 示值误差、重复性、偏载误差等 | / | 杭州市萧山区建设三路398号
42 | JLQJ04412 | TOC分析仪 | TOC-VCPH | 1 | 现场 | JJG821-2005 | 外观检查、测示值误差、检测重复性 | 外观检查、测示值误差、检测重复性 | 无机碳检测的示值误差限为±4% 有机碳检测的示值误差限为±5% 无机碳检测重复性应优于±3% 有机碳检测重复性应优于±3% | 杭州市萧山区建设三路398号
43 | JLQJ03241 | 点型可燃气体探测器（乙炔） | Y\A-D100 | 1 | 现场 | JJG 693-2011 | 声光报警、示值误差、重复性、响应时间等 | 示值误差、重复性、响应时间等 | / | 杭州市萧山区建设三路398号
44 | JLQJ03240 | 点型可燃气体探测器（乙炔） | Y\A-D100 | 1 | 现场 | JJG 693-2011 | 声光报警、示值误差、重复性、响应时间等 | 声光报警、示值误差、重复性、响应时间等 | / | 杭州市萧山区建设三路398号
45 | JLQJ03230 | 容重器 | GHCS-1000 | 1 | 现场 | JJG 264-2008，GB/T 5498-2013 | 容量、秤 | 外观，容量，秤 | 秤的准确度为III级，容量最大误差为±2.0mL | 杭州市上城区富春路126号
46 | JLQJ03229 | 小麦硬度指数测量仪 | JYDX100×40 | 1 | 现场 | JJG 1036-2022，GB/T 21304-2007 | 准确度 | （电子天平）示值误差、偏载误差、重复性 | III级要求 | 杭州市上城区富春路126号
47 | JLQJ03200 | 气量计 | 100mL | 1 | 送校 | JJG 196-2006 | 20mL、40mL、60mL、80mL、100mL | 外观、密合性、容量校准 | 密合性：当水注至最高标线时，活塞在关闭情况下停留20min，渗漏量应不大于最小分度值 容量允差：±0.10mL | 杭州市萧山区建设三路398号
48 | JLQJ03195 | 火焰光度计 | FP6410 | 1 | 现场 | JJG 630-2007 | 稳定性、重复性、线性误差、检出限、响应时间、样品吸喷量 | 稳定性、重复性、线性误差、检出限、响应时间、样品吸喷量 | 稳定性：用标准溶液连续进样，15s内仪器示值的相对最大变化量≤3%；每分钟测量1次，共测量6次，仪器示值的相对最大变化率≤15% 重复性：≤3% 线性误差：K:≤0.005m mol/L；Na:≤0.03m mol/L 检出限：K:≤0.004m mol/L；Na:≤0.008m mol/L 响应时间：＜8s 样品吸喷量：＜6mL/min | 杭州市萧山区建设三路398号
49 | JLQJ03158 | 氧化还原电位检测仪ORP | 雷磁YHBJ-262 | 1 | 送校 | JJF（辽）474-2021氧化还原电位（ORP）测定仪校准规范 | 仪器ORP示值误差 近似等效输入阻抗 仪器ORP重复性 | 仪器ORP示值误差 近似等效输入阻抗 仪器ORP重复性 | 正负1.0 | 杭州市萧山区建设三路398号
50 | JLQJ03157 | 比色管（12根） | 25mL | 1 | 送校 | JJG 10-2005 专用玻璃量器 | 10mL、25mL的容量偏差 | 容量偏差 | ±0.25 | 杭州市上城区富春路126号
51 | JLQJ03156 | 点型气体探测器 | 中安S100 | 1 | 现场 | JJG 693-2011 | 响应时间 | 外观及结构、标志和标识、通电检查、报警功能及报警动作值的检查、响应时间、重复性 | 按照JJG 693-2011要求 | 杭州市上城区富春路126号
52 | JLQJ03155 | 氧气报警器 | BK110-3 | 1 | 现场 | JJG 693-2011可燃气体检测报警器检定规程 | 按照JJG 693-2011要求 | 灵敏度、响应时间 | 按照JJG 693-2011要求 | 杭州市上城区富春路126号
53 | JLQJ03141 | 直读光谱仪 | FOUNDRY-MASTER | 1 | 现场 | JJG 768-2005及GB/T 11170-2008 | C、Si、Mn、Cr、Ni、V、Mo检出限、重复性、稳定性等 | 检出限、重复性、稳定性等 | 检出限C≤0.02%,Si≤0.02%, Mn≤0.02%,Cr≤0.01%, Ni≤0.02%,V≤0.01%%；重复性≤5.0%； | 杭州市萧山区建设三路398号
54 | JLQJ03081 | 六级空气微生物采样器 | FA-1型 | 1 | 送校 | JJF 1826-2020《空气微生物采样器校准规范》 | 28.3L/min | 采样流量 | 流量示值误差不超过±5% | 杭州市萧山区建设三路398号
55 | JLQJ03023 | 蛋白质分析仪（氨基酸分析仪） | Flash AL | 1 | 现场 | JJG 1064-2011、GB/T 18246-2019、GB 5009.124-2016 | 基线噪声、基线漂移、检测限 | 外观及工作正常性检查、分离度、基线噪声、基线漂移、检测限、定性测量重复性、定量测量重复性 | 基线噪声：≤0.5mV 基线漂移：≤1.5mV/60min 检出限：≤1nmol | 杭州市上城区富春路126号
56 | JLQJ02849 | 密度天平 | SD-200L | 1 | 送校 | JJG999-2018《称量式数显液体密度计》 | （650-2000）kg/m3；520g/0.1mg；(-50～200) ℃ | 密度 | 0.1kg/m3 | 杭州市上城区富春路126号
57 | JLQJ02601 | 原子荧光形态分析仪（液相色谱联用） | AFS 8220 | 1 | 现场 | JJG 1151-2018、GB 5009.17-2021（第二篇 第一法） | 按照JJG 1151-2018要求 | 外观检查、基线漂移、基线噪声、最小检测量、定性测量重复性、定量测量重复性 | 按照JJG 1151-2018要求 | 杭州市上城区富春路126号
58 | JLQJ02600 | 电感耦合等离子体质谱仪（液相色谱联用） | 7700x | 1 | 现场 | JJF 2115-2024、GB 5009.11-2024等 | 按照JJF 2115-2024要求 | 泵流量设定值误差、泵流量稳定性、质量准确性、氧化物离子产率、双电荷离子产率、最小检测浓度、测量线性、定性重复性、定量重复性 | 按照JJF 2115-2024要求 | 杭州市上城区富春路126号
59 | JLQJ02589 | 马弗炉 | SX2-12-12Z | 1 | 现场 | JJF 1376-2012、GB 1886.1-2021 | 75、285℃ | 炉温均匀度、炉温稳定度、炉温偏差、炉内最大温差 | 按照JJF 1376-2012要求 | 杭州市上城区富春路126号
60 | JLQJ02588 | 钢直尺 | （0～500）mm | 1 | 送校 | JJG 1-1999、GB 23350-2021 | 示值误差 | 外观、尺面平面度、尺的端边/侧边的直线度、尺的端边与侧边垂直度、端边与侧边相交处圆弧半径、示值误差 | 尺的端边至第一条线纹的示值允差±0.08mm 0～300（含300）mm示值允差±0.10mm 300～500（含500）mm示值允差±0.15mm | 杭州市上城区富春路126号
61 | JLQJ02587 | 钢直尺 | （0～200）mm | 1 | 送校 | JJG 1-1999、GB 7718-2011 | 示值误差 | 外观、尺面平面度、尺的端边/侧边的直线度、尺的端边与侧边垂直度、端边与侧边相交处圆弧半径、示值误差 | 尺的端边至第一条线纹的示值误差±0.08mm 其他刻度示值误差±0.10mm | 杭州市上城区富春路126号
62 | JLQJ02509 | 二等标准酒精计(10根） | q:(0-10)%-q:(90-100)% | 1 | 送校 | JJG 42-2023 | 不同规格按检定规程进行操作。每一支计量头尾和中间，共三个分度点。 | 酒精分度允许误差、测量重复性 | ±0.2分度 | 杭州市上城区富春路126号
63 | JLQJ02406 | 气体稳定同位素比质谱仪 | Delta V Advantage | 1 | 现场 | JF 1158-2006 | CO2标准参考气精度；线性；标准物质的测定 | delta δ13C/ 12C | delta δ13C/ 12C小于正负0.2‰ | 杭州市上城区富春路126号
64 | JLQJ01891 | pH计 | S210 | 1 | 现场 | JG 119-2018 《实验室pH(酸度)计检定规程》；GB/T13531.1-2008《化妆品通用检验方法 pH值的测定》；化妆品安全技术规范（2015版）等 | 显示单元分辨力、仪器示值误差、仪器示值重复性 | 显示单元分辨力、仪器示值误差、仪器示值重复性 | 显示单元分辨力≤0.01、仪器示值误差±0.3、仪器示值重复性≤0.01 | 杭州市萧山区建设三路398号
65 | JLQJ01570 | 水温表 | 0~40℃ | 1 | 送校 | JJG 289-2017及GB 5750.4 | 0、10、20、30、40℃ | 示值修正值 | 0.1℃ | 杭州市萧山区建设三路398号
66 | JLQJ01554 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9123A | 1 | 现场 | JJF 1101-2019及GB 31604.1、GB 5009.156 | 40、50、60、70、100、105℃ | 温度上下偏差、均匀度、波动度等 | 0.6℃ | 杭州市萧山区建设三路398号
67 | JLQJ01537 | 电热恒温鼓风干燥箱 | THG-9123A | 1 | 现场 | JJF 1101-2019及GB 31604.1、GB 5009.156 | 37.8、40、48.9、50、60、65.6、70、105、121、130、150、175℃ | 温度上下偏差、均匀度、波动度等 | 0.6℃ | 杭州市萧山区建设三路398号
68 | JLQJ01482 | 真空烘箱 | VO 500 | 1 | 现场 | JJF 1101-2019及GB 31604.8 | 50 、60 、110 、140、 200℃ | 温度波动度、温度均匀度等 | 0.3℃ | 杭州市萧山区建设三路398号
69 | JLQJ01480 | 钢直尺 | 1000mm | 1 | 送校 | JJF 1-1999 | 300、600、1000mm | 上下刻线面示值误差 | 0.05mm | 杭州市萧山区建设三路398号
70 | JLQJ01479 | 钢直尺 | 500mm | 1 | 送校 | JJF 1-1999 | 100、300、500mm | 上下刻线面示值误差 | 0.05mm | 杭州市萧山区建设三路398号
71 | JLQJ01477 | 大气采样器 | QC-3 | 1 | 送校 | JJF 956-2013 | 流量1000mL/min、2000mL/min、2500mL/min | 流量示值误差、重复性、稳定性等 | 1.5% | 杭州市萧山区建设三路398号
72 | JLQJ01475 | 空气采样仪 | 224-PCXR8 | 1 | 送校 | JJF 956-2013 | 流量2000、3000、4000mL/min | 流量示值误差、重复性、稳定性等 | 1.5% | 杭州市萧山区建设三路398号
73 | JLQJ01474 | 手持式VOCs检测仪 | GR-3012 | 1 | 送校 | JJF 1059.1-2012 | 重复性、响应时间、示值误差 | 氮中异丁烯气体重复性、响应时间、示值误差 | / | 杭州市萧山区建设三路398号
74 | JLQJ01434 | 恒温培养摇床 | THZ-300C | 1 | 现场 | JJF 1101-2019;JJF 105-2019 | 20.0℃、25.0℃、30.0、35、40℃；100r/min、160r/min、180r/min | 上偏差、下偏差、均匀度、波动度、转速 | 温度偏差：±2.0℃ 均匀度：2.0℃ 波动度：±0.5℃ 转速最大允许误差：±0.1% 示值变定性：0.1% | 杭州市萧山区建设三路398号
75 | JLQJ01433 | 恒温培养摇床 | THZ-300C | 1 | 现场 | JJF 1101-2019;JJF 105-2019 | 20.0℃、25.0℃、30.0、35、40℃；100r/min、160r/min、180r/min | 上偏差、下偏差、均匀度、波动度、转速 | 温度偏差：±2.0℃ 均匀度：2.0℃ 波动度：±0.5℃ 转速最大允许误差：±0.1% 示值变定性：0.1% | 杭州市萧山区建设三路398号
76 | JLQJ01431 | 恒温振荡器 | HZQ-X300C | 1 | 现场 | JJF 1101-2019;JJG 105-2019 | 20.0℃、25.0℃、30.0、35、40℃；100r/min、160r/min、180r/min | 上偏差、下偏差、均匀度、波动度、转速 | 温度偏差：±2.0℃ 均匀度：2.0℃ 波动度：±0.5℃ 转速最大允许误差：±0.1% 示值变定性：0.1% | 杭州市萧山区建设三路398号
77 | JLQJ01424 | 手持式VOCS检测仪 | GR-3012 | 1 | 送校 | JJF 1172-2007 | 重复性、响应时间、示值误差 | 重复性、响应时间、示值误差 | 示值误差：±10%FS 重复性：相对标准偏差应不大于3% 响应时间：≤20s | 杭州市萧山区建设三路398号
78 | JLQJ01404 | 恒温振荡器 | HZQ-X300C | 1 | 现场 | JJF1101-2019、JJG 105-2019 | 20.0℃、25.0℃、30.0、35、40℃；100r/min、160r/min、180r/min | 上偏差、下偏差、均匀度、波动度、转速 | 温度偏差：±2.0℃ 均匀度：2.0℃ 波动度：±0.5℃ 转速最大允许误差：±0.1% 示值变定性：0.1% | 杭州市萧山区建设三路398号
79 | JLQJ01370 | 电导率仪 | F3 | 1 | 送校 | JJG 376-2007 | 计量点：2μS/cm、20μS/cm、200μS/cm、2000μS/cm | 电子单元重复性、电子单元引用误差、电导池常数示值误差、温度系数示值误差、温度测量示值误差、仪器引用误差、仪器重复性 | 仪器精度：0.5级 电子单元重复性：0.17%FS 电子单元引用误差:±0.50%FS 电导池常数示值误差：±0.005cm-1 温度系数示值误差：±0.08%/℃ 温度测量示值误差：±0.4℃ 仪器引用误差：±0.80%FS 仪器重复性:0.40%FS | 杭州市萧山区建设三路398号
80 | JLQJ01365 | 测氯仪 | Pocket ColorimeterⅡ | 1 | 送校 | JJF1609-2017 | 外观、示值误差、重复性 | 外观、示值误差、重复性 | 示值误差：不超过±10% 重复性：不大于2% | 杭州市萧山区建设三路398号
81 | JLQJ01340 | 塞氏盘 | 30m | 1 | 送校 | JJG4-2015钢卷尺检定规程 | 5m、10m、15m、20m、25m、30m | 示值误差 | 最大允许误差：±2.0mm | 杭州市萧山区建设三路398号
82 | JLQJ01339 | 便捷式激光粉尘检测仪 | JCF-5C | 1 | 送校 | JJG 846-2015 | 示值误差、示值重复性 (0.5、1、3、7 mg/m3) | 示值误差、示值重复性 (0.5、1、3、7 mg/m3) | 测量相对误差：对于校正粒子，测量相对误差：±10% 示值重复性：±10% | 杭州市萧山区建设三路398号
83 | JLQJ01338 | 声级校准器 | AWA6022A | 1 | 送校 | JJG 176-2022 | 声压级、频率、总失真+噪声 | 声压级、频率、总失真+噪声 | 声校准器的主声压级应至少为90dB 声校准器的规定频率应为ISO266:1997给出的准确频率 标称频率/Hz LS级 1级 2级 31.5-＜160 - 3.0 - 160-1250 2.0 2.5 3.0 ＞1250-16000 - 3.0 - | 杭州市萧山区建设三路398号
84 | JLQJ01337 | 多功能测量仪 | testo 435 | 1 | 送校 | JJG 875-2019、JJF1939-2021、JJG245-2005、JJG635-2011 | 风速、照度、CO2、压力、压差 | 风速、照度、CO2、压力、压差 | 数字压力计最大允许误差：±0.1% 风速仪最大允许误差：±（5%R+0.1）m/s 照度计相对示值误差：±1.0% 二氧化碳示值应用误差：±2%FS 二氧化碳重复性：≤1.0% 响应时间：≤60s | 杭州市萧山区建设三路398号
85 | JLQJ01336 | 声级计 | AWA5636-1 | 1 | 送校 | JJG 188-2017 | 指示声级调整、级线性、自生噪声、F和S时间计权、1kHz处的频率计权、频率计权、猝发音响应 | 指示声级调整、级线性、自生噪声、F和S时间计权、1kHz处的频率计权、频率计权、猝发音响应 | 声级计应能得到所要求的响应于声校准器的示值，其偏差不超过±0.3dB. 对1kHz稳态正弦电信号，在C计权和Z计权上测得的指示声级与在A计权上测得的指示声级之间的差值不应超过±0.2dB. 1级声级计的线性偏差不应超过±0.8dB。 时间计权F的衰减速率应在31.0dB/s和38.5dB/s之间，时间计权S应在3.6dB/s和5.1dB/s之间。 | 杭州市萧山区建设三路398号
86 | JLQJ01335 | 一氧化碳测定仪 | JC-3011A | 1 | 送校 | JJG 635-2011 | 重复性、响应时间、示值误差 | 重复性、响应时间、示值误差 | 示值引用误差：±3%FS 重复性：≤1.5% 响应时间：≤90s | 杭州市萧山区建设三路398号
87 | JLQJ01334 | 测氡仪 | FD216 | 1 | 送校 | JJG825-2013 | 外观、仪器本底、重复性、体积活度响应、体积活度响应年偏离量、相对固有误差 | 外观、仪器本底、重复性、体积活度响应、体积活度响应年偏离量、相对固有误差 | 重复性不大于15%。 体积活度响应达到仪器使用说明书规定的指标，年偏离量不超过±20%。 相对固有误差不超过±20%。 | 杭州市萧山区建设三路398号
88 | JLQJ01333 | 烷基汞测试系统 | MERX-M | 1 | 现场 | JJF（黔）40-2020 | 外观、线性误差、检出限、定性重复性、定量重复性 | 外观、线性误差、检出限、定性重复性、定量重复性 | 线性误差：±15% 检出限：甲基汞≤0.02ng/L；乙基汞≤0.08ng/L 定性重复性:≤1.5% 定量重复性:≤4% | 杭州市萧山区建设三路398号
89 | JLQJ01332 | 水温表 | （-5~40）℃ | 1 | 送校 | JJG289-2019 | -5℃，20℃，40℃ | 外观、安全性、示值误差、相邻两检定点修正值之差绝对值 | 最大允许误差：±0.4℃ 相邻两检定点修正值之差绝对值（10℃区间）：≤0.3℃ | 杭州市萧山区建设三路398号
90 | JLQJ01331 | 智能四路空气采样器 | 崂应2020S型 | 1 | 送校 | JJG956-2013 | 300mL/min、500mL/min、800mL/min | 常规和气密性检查、绝缘电阻、流量示值误差、流量重复性、流量稳定性、计时误差 | 流量示值误差：±5% 流量重复性：≤2% 流量稳定性：≤5% 计时误差：±0.25 气密性检查：在仪器运转状态下，将系统入口密封，采样流量计的浮子应逐渐下降到零。 绝缘电阻检查：电源端子与仪器外壳金属件之间的绝缘电阻应不小于20MΩ。 | 杭州市萧山区建设三路398号
91 | JLQJ01330 | 智能四路空气采样器 | 崂应2020S型 | 1 | 送校 | JJG956-2013 | 0.3L/min、0.5L/min、0.8L/min | 常规和气密性检测、绝缘电阻、流量示值误差、流量重复性、流量稳定性、计时误差 | 流量示值误差：±5% 流量重复性：≤2% 流量稳定性：≤5% 计时误差：±0.25 气密性检查：在仪器运转状态下，将系统入口密封，采样流量计的浮子应逐渐下降到零。 绝缘电阻检查：电源端子与仪器外壳金属件之间的绝缘电阻应不小于20MΩ。 | 杭州市萧山区建设三路398号
92 | JLQJ01329 | 空气智能TSP采样器 | 2050型 | 1 | 送校 | JJG956-2013、JJG943-2011 | 重复性、流量稳定性、计时误差、流量示值误差 | 流量重复性、流量稳定性、计时误差、流量示值误差 | 流量示值误差：±5% 流量重复性：≤2% 流量稳定性：≤5% 计时误差：±0.25 气密性检查：在仪器运转状态下，将系统入口密封，采样流量计的浮子应逐渐下降到零。 绝缘电阻检查：电源端子与仪器外壳金属件之间的绝缘电阻应不小于20MΩ。 | 杭州市萧山区建设三路398号
93 | JLQJ01328 | 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应2050型 | 1 | 送校 | JJG956-2013、JJG943-2011 | 重复性、流量稳定性、计时误差、流量示值误差 | 重复性、流量稳定性、计时误差、流量示值误差 | 流量示值误差：±5% 流量重复性：≤2% 流量稳定性：≤5% 计时误差：±0.25 气密性检查：在仪器运转状态下，将系统入口密封，采样流量计的浮子应逐渐下降到零。 绝缘电阻检查：电源端子与仪器外壳金属件之间的绝缘电阻应不小于20MΩ。 | 杭州市萧山区建设三路398号