## Sheet1
浙江省检验检疫科学技术研究院2026年EMC类检测计量器具检定/校准服务采购需求表
采购需求： 1.承诺与采购单位、相关供应商没有利害关系。 2.承诺使用有效期内且精度符合要求的标准器开展计量；如需分包，严格按分包方案执行并对质量负全责。 3.承诺服务时效：①现场：自收到清单及要求起，10个工作日内完成；②送检：自收到清单且器具归集完毕起，20个工作日内完成（提供免费上门取送）；③分包：在送检服务时限基础上增加10个工作日（提供免费上门取送）。 4.承诺认真、公正、诚实、康洁地履行验收论证职责，如实出具计量报告，承担不实检测的相关法律责任。 5.承诺对计量结果及采购单位技术资料保密。
序号 | 器具编号 | 内部编号 | 器具名称 | 规格型号 | 数量（台/套 | 服务类别 | 计量方式 | 计量依据 | 关键量值 | 计量项目 | 精度要求 | 所在场所
1 | JLQJ05009 | 2029 | 耦合网络 | CN416_32A_M2/M3 | 1 | 外部服务 | 现场 | JJF(电子)0034-2019
2 | JLQJ04883 | 2074 | 人工电源网络 | ENV216 | 1 | 外部服务 | 现场 | JJF1705-2018 | 阻抗，分压系数 | 阻抗，分压系数 | 参见 CNAS-CL01-A008：2023 GB/T6113系列 | 杭州市萧山区建设三路398号
3 | JLQJ04882 | 1414-1 | 功率放大器 | 80RF1000-250 | 1 | 外部服务 | 现场 | JJF1678-2017 | 增益 最大输出功率 | 增益最大输出功率 | / | 杭州市萧山区建设三路398号
4 | JLQJ04731 | 2067 | 大功率AC-LISN | MYPL200A-3 | 1 | 外部服务 | 现场 | JJF 1705-2018 | JJF 1705-2018 | JJF 1705-2018 | JJF 1705-2018 | 杭州市萧山区建设三路398号
5 | JLQJ04730 | 2066 | 大功率DC-LISN | MYPL200A-2 | 1 | 外部服务 | 现场 | JJF 1705-2018 | JJF 1705-2018 | JJF 1705-2018 | JJF 1705-2018 | 杭州市萧山区建设三路398号
6 | JLQJ04729 | 2065 | 快阻尼振荡波发生器 | DOW-183F/DOW-3010 | 1 | 外部服务 | 现场 | CEPREI-CP(DC)-ZZZF0001：2016 | CEPREI-CP(DC)-ZZZF0001：2016 | CEPREI-CP(DC)-ZZZF0001：2016 | CEPREI-CP(DC)-ZZZF0001：2016 | 杭州市萧山区建设三路398号
7 | JLQJ04728 | 2064 | 慢阻尼振荡波发生器 | DOW-183F/DOW-3010 | 1 | 外部服务 | 现场 | CEPREI-CP(DC)-ZZZF0001：2016 | CEPREI-CP(DC)-ZZZF0001：2016 | CEPREI-CP(DC)-ZZZF0001：2016 | CEPREI-CP(DC)-ZZZF0001：2016 | 杭州市萧山区建设三路398号
8 | JLQJ04727 | 2063 | 振铃波发生器 | RWG-126H | 1 | 外部服务 | 现场 | JJF(电子) 0007-2015 | JJF(电子) 0007-2015 | JJF(电子) 0007-2015 | JJF(电子) 0007-2015 | 杭州市萧山区建设三路398号
9 | JLQJ04725 | 2061 | 阻尼振荡测试网络 | / | 1 | 外部服务 | 现场 | CEPREI-CP(DC)-ZZZF0001：2016 | CEPREI-CP(DC)-ZZZF0001：2016 | CEPREI-CP(DC)-ZZZF0001：2016 | CEPREI-CP(DC)-ZZZF0001：2016 | 杭州市萧山区建设三路398号
10 | JLQJ04724 | 2060 | 脉冲磁场测试网络 | / | 1 | 外部服务 | 现场 | JJF(电子)0037-2019 | JJF(电子)0037-2019 | JJF(电子)0037-2019 | JJF(电子)0037-2019 | 杭州市萧山区建设三路398号
11 | JLQJ04723 | 2059 | 工频磁场发生器 | PMF-801CT | 1 | 外部服务 | 现场 | JJF 1737-2019 | JJF 1737-2019 | JJF 1737-2019 | JJF 1737-2019 | 杭州市萧山区建设三路398号
12 | JLQJ04722 | 2058 | 雷击浪涌发生器 | LSG512H | 1 | 外部服务 | 现场 | JJF 1741-2019 | JJF 1741-2019 | JJF 1741-2019 | JJF 1741-2019 | 杭州市萧山区建设三路398号
13 | JLQJ04705 | 2053 | 传导抗扰度 | RFG-2010 | 1 | 外部服务 | 现场 | JJF(电子)30813-2010 | JJF(电子)30813-2010 | JJF(电子)30813-2010 | / | 杭州市萧山区建设三路398号
14 | JLQJ04704 | 2052 | 接收机 | 10Hz...7GHz | 1 | 外部服务 | 现场 | JJF(军工)132-2017 | JJF(军工)132-2017 | JJF(军工)132-2017 | / | 杭州市萧山区建设三路398号
15 | JLQJ04703 | 2051 | EMC接收分析仪 | 10Hz...26.5GHz | 1 | 外部服务 | 现场 | JJF(军工)132-2017 | JJF(军工)132-2017 | JJF(军工)132-2017 | / | 杭州市萧山区建设三路398号
16 | JLQJ04702 | 2050 | 功率发大器 | / | 1 | 外部服务 | 现场 | JJF 1678-2017 | JJF 1678-2017 | JJF 1678-2017 | / | 杭州市萧山区建设三路398号
17 | JLQJ04646 | 1414 | 微波功率放大器 | 80RF1000-1000 | 1 | 外部服务 | 现场 | JJF29-2012 | 80/100/200/400/600/800/1000MHZ | 增益、增益平坦度、1dB增益压缩点输出功率、二次谐波、三次谐波 | / | 杭州市萧山区建设三路398号
18 | JLQJ04534 | 1388 | 剩余电流保护器测试仪 | IDB-1B | 1 | 外部服务 | 现场 | JJG2382018;JJF 1587-2016 | 2/10/19/20/100/190/200/500mA,50/90MS | 电流、时间 | 5% | 杭州市萧山区建设三路398号
19 | JLQJ04504 | 1101 | 电流探头 | Ez-17 | 1 | 外部服务 | 送校 | GB/T 6113.102-2008 | 20Hz—100MHz | 频率 | / | 杭州市萧山区建设三路398号
20 | JLQJ04458 | 1082 | 限幅器 | ESH3-Z2 | 1 | 外部服务 | 现场 | JJF ( 军工 ) 76 - 2022 | 0.009、0.03、0.1、0.3、0.5、0.7、1、3、5、7、10、15、20、25、30 MHz | 插入损耗 | / | 杭州市萧山区建设三路398号
21 | JLQJ04457 | 396-3 | 脉冲限幅器 | ESH3-Z2 | 1 | 外部服务 | 现场 | JJF ( 军工 ) 76 - 2022 | 0.009、0.03、0.1、0.3、0.5、0.7、1、3、5、7、10、15、20、25、30 MHz | 插入损耗 | / | 杭州市萧山区建设三路398号
22 | JLQJ04338 | 1941 | 电磁屏蔽室 | SR-500 （9.0m×7.0m×2.9m（W*L*H） | 1 | 外部服务 | 现场 | 按规程 | / | 屏蔽室屏蔽效能+ 接地电阻 | CNAS-CL01-A008 | 杭州市萧山区建设三路398号
23 | JLQJ04327 | 1927 | 射频功率计 | R＆SNRX+NRX-K2+NRX-B8 GPIB | 1 | 外部服务 | 送校 | 参照JJF 1757-2019；JJG840-2015 | / | 1、 频率响应； 2、 功率值。 | GB/T17626.3 | 杭州市萧山区建设三路398号
24 | JLQJ04280 | 1879-3 | CDNE网络 | CDNE M3 | 1 | 外部服务 | 现场 | JJF2079-2023 | / | 1、 端口阻抗和相角； 2、 LCL； 3、 分压系数； 4、 隔离度。 | / | 杭州市萧山区建设三路398号
25 | JLQJ04279 | 1879-2 | 通讯端口阻抗稳定网络（ISN） | NTFM8158 | 1 | 外部服务 | 现场 | JJF ( 军工 ) 76 - 2014、JJF（电子）0034-2019 | / | 1、 端口阻抗和相角； 2、 LCL； 3、 分压系数； 4、 隔离度。 | GB/T6113.101/102 | 杭州市萧山区建设三路398号
26 | JLQJ04278 | 1879-1 | CDN校准装置 | SR100-6W | 1 | 外部服务 | 现场 | JJF ( 军工 ) 76 - 2014、JJF（电子）0034-2019 | / | 1、 共模阻抗； 2、 差模阻抗； 3、 纵向转换损 耗； 4、 分压系数； 5、 去耦系数。 | GB/T6113.101/102 | 杭州市萧山区建设三路398号
27 | JLQJ04277 | 1879 | CDNE网络 | CDNE M2 | 1 | 外部服务 | 现场 | JJF2079-2023 | / | 1、 共模阻抗； 2、 差模阻抗； 3、 纵向转换损 耗； 4、 分压系数； 5、 去耦系数。 | / | 杭州市萧山区建设三路398号
28 | JLQJ04276 | 1110 | 功率放大器 | AS0206-30 | 1 | 外部服务 | 现场 | JJF 1678-2017 | / | 1、 1 dB功率压缩点的输出功率； 2、 谐波和失真； 3、 增益； 4、 最大输出功率\额定输出功率。 | GB/T17626.3 | 杭州市萧山区建设三路398号
29 | JLQJ04275 | 1108 | 功率放大器 | 60S1G3 | 1 | 外部服务 | 现场 | JJF 1678-2017 | / | 1、 1 dB功率压缩点的输出功率； 2、 谐波和失真； 3、 增益； 4、 最大输出功率\额定输出功率。 | GB/T17626.3 | 杭州市萧山区建设三路398号
30 | JLQJ04274 | 1106 | 功率放大器 | 250W/1000A | 1 | 外部服务 | 现场 | JJF 1678-2017 | / | 1、 1 dB功率压缩点的输出功率； 2、 谐波和失真； 3、 增益； 4、 最大输出功率\额定输出功率。 | GB/T17626.3 | 杭州市萧山区建设三路398号
31 | JLQJ04169 | 1781 | 对数周期天线 | VULB9163 | 1 | 外部服务 | 送校 | GJB8815-2015;SAE ARP 958E-2021 | 16-1-6:2014+A1:2017 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods -Part 1-6: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - EMC antenna calibration；2017 American National Standard for Electromagnetic Comparibiliy - | 天线系数 | GB/T6113.101/102 | 杭州市萧山区建设三路398号
32 | JLQJ04157 | 1758 | 3米法电波暗室 | AC-1000 | 1 | 外部服务 | 现场 | IEC 61000-4-3-2010 电磁兼容性.第4-3部分:试验和测量技术.辐射、射频和电磁场抗扰性试验：场均匀性; CISPR 16-1-4-2017 无线电干扰和抗扰度测试装置和方法规范 第1-4部分：无线电干扰和抗扰度测试装置 辅助 设备 辐射干扰：场地电压驻波比； GB/T 6113.104-2016 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-4部分：无线电骚扰和抗扰度测量设备 辐射骚扰测量用天线和试验场地：归一化场地哀减 | / | 归一化场地衰减 场地电压驻波比 屏蔽室屏蔽效能 平面场分布均匀性 接地电阻 | GB/T6113.101/102 | 杭州市萧山区建设三路398号
33 | JLQJ04094 | 1460 | 场强探头 | FL7006 | 1 | 外部服务 | 现场 | IEEE1309-2013《电磁场传感器和探头校准，天线除外，从9kHz到40GHz》 | / | 1、 频率响应，频率 范 围 如 下 ： 80 MHz~1 GHz，频 率 步 进 不 大 于 100 MHz ； 1 GHz~2.5 GHz， 频率步进不大于 200 MHz； 2、 场强线性，场强 范围：(5.4 V/m、 18 V/m)±6 dB， 步长1 dB； 3、 至少校准探头的 一个轴，并在校 准结果中表明电 磁波极化方向、 传播方向与被校 轴的空间位置关 系。 | GB/T17626.3 | 杭州市萧山区建设三路398号
34 | JLQJ04093 | 1459 | 无源电压探头 | ESH2-Z3 | 1 | 外部服务 | 现场 | 按规程 | / | 1、9 kHz~30 MHz 频段的分压系数。 | GB/T6113.101/102 | 杭州市萧山区建设三路398号
35 | JLQJ04092 | 1458 | EMI测量接收机 | ESR3 | 1 | 外部服务 | 现场 | JJF(军工)132-2017 | / | 1、 正弦波电压幅度 准确度； 2、 总选择性； 3、 输入端口电压驻 波比； 4、 检波器脉冲响应 特性。 | GB/T6113.101/102 | 杭州市萧山区建设三路398号
36 | JLQJ04073 | 1670 | 信号发生器 | SMC100A | 1 | 外部服务 | 现场 | JJF1931-2021 | / | 1、 输出电平； 2、 调制度。 | GB/T17626.3 | 杭州市萧山区建设三路398号
37 | JLQJ04038 | 1143 | CDN网络（耦合去耦网络） | CDN M016 | 1 | 外部服务 | 现场 | JJF(电子)0034-2019 | / | 1、 端口阻抗和相角； 2、 LCL； 3、 分压系数； 4、 隔离度。 | GB/T6113.101/102 | 杭州市萧山区建设三路398号
38 | JLQJ04035 | 1627耦合5 | 耦合/去耦合网络 | CDN-M5-32A | 1 | 外部服务 | 现场 | JJF(电子)0034-2019 | / | 1、 端口阻抗； 2、 耦合系数。 | GB/T6113.101/102 | 杭州市萧山区建设三路398号
39 | JLQJ04034 | 1627耦合4 | 耦合/去耦合网络 | CDN-M4-N-32A | 1 | 外部服务 | 现场 | JJF(电子)0034-2019 | / | 1、 端口阻抗； 2、 耦合系数。 | GB/T6113.101/102 | 杭州市萧山区建设三路398号
40 | JLQJ04033 | 1627耦合3 | 耦合/去耦合网络 | CDN-M4-32A | 1 | 外部服务 | 现场 | JJF(电子)0034-2019 | / | 1、 端口阻抗； 2、 耦合系数。 | GB/T6113.101/102 | 杭州市萧山区建设三路398号
41 | JLQJ04032 | 1627耦合2 | 耦合/去耦合网络 | CDN-M2+3 | 1 | 外部服务 | 现场 | JJF(电子)0034-2019 | / | 1、 端口阻抗； 2、 耦合系数。 | GB/T6113.101/102 | 杭州市萧山区建设三路398号
42 | JLQJ04031 | 1627耦合1 | 耦合/去耦合网络 | CDN-L1 | 1 | 外部服务 | 现场 | JJF(电子)0034-2019 | / | 1、 端口阻抗； 2、 耦合系数。 | GB/T6113.101/102 | 杭州市萧山区建设三路398号
43 | JLQJ04030 | 1627 | 传导抗扰度测量系统 | CIT-10/75 | 1 | 外部服务 | 现场 | JJF(电子）30813-2010 | / | 发生器 1、 输出电平； 2、 调制度； 3、 调制频率。功率放大器 1、1 dB 功率压缩点的 输出功率； 2、谐波和失真； 3、增益； 4、最大输出功率\额定 输出功率。 衰减器： 衰减量 | GB/T17626.6 | 杭州市萧山区建设三路398号
44 | JLQJ04028 | 1625-1 | 雷击浪涌发生器 | LSG-510CB | 1 | 外部服务 | 现场 | JJF 1741-2019 | / | 1、 开路电压峰值； 2、 开路电压波前时 间； 3、 开路电压持续时 间； 4、 开路电压下冲； 5、 短路电流峰值； 6、 短路电流波前时 间； 7、 短路电流持续时 间； 8、 短路电流下冲。 注： 1、 发生器的特性应通过输出端串接一个18 μF的电容，在相同的设 定电压下，在开路状态 （负载大于或等于10 kΩ）和短路状态下测 量。如果18 μF电容位 于发生器内部，那么校 准时不再需要外接18 μF电容。 网络要求： 1、 开路电压峰值； 2、 开路电压波前时间； 3、 开路电压持续时 | GB/T17626.5 | 杭州市萧山区建设三路398号
45 | JLQJ04027 | 1625 | 雷击浪涌发生器 | SCU-614A、LSG-506CB | 1 | 外部服务 | 现场 | JJF 1741-2019 | / | 1、 开路电压峰值； 2、 开路电压波前时 间； 3、 开路电压持续时 间； 4、 开路电压下冲； 5、 短路电流峰值； 6、 短路电流波前时 间； 7、 短路电流持续时 间； 8、 短路电流下冲。 注： 1、 发生器的特性应通过输出端串接一个18 μF的电容，在相同的设 定电压下，在开路状态 （负载大于或等于10 kΩ）和短路状态下测 量。如果18 μF电容位 于发生器内部，那么校 准时不再需要外接18 μF电容。 网络要求： 1、 开路电压峰值； 2、 开路电压波前时间； 3、 开路电压持续时 | GB/T17626.5 | 杭州市萧山区建设三路398号
46 | JLQJ03877 | 1475 | 共模传导干扰模拟器 | PSG-300 | 1 | 外部服务 | 现场 | JJG602-2014 | / | 发生器 1、 输出电平； 2、 调制度； 3、 调制频率。功率放大器 1、1 dB 功率压缩点的 输出功率； 2、谐波和失真； 3、增益； 4、最大输出功率\额定 输出功率。 衰减器： 衰减量 | GB/T17626.16 | 杭州市萧山区建设三路398号
47 | JLQJ03843 | 1352 | 木尺 | 1m | 1 | 外部服务 | 送校 | JJG 2-1999 | 300mm、600mm、1000mm | 长度 | ±0.5% | 杭州市萧山区建设三路398号
48 | JLQJ03842 | 1351 | 木尺 | 1m | 1 | 外部服务 | 送校 | JJG 2-1999 | 300mm、600mm、1000mm | 长度 | ±0.5% | 杭州市萧山区建设三路398号
49 | JLQJ03841 | 1350 | 塔尺 | 5m | 1 | 外部服务 | 送校 | JJG 8-1991 | 300mm、600mm、1000mm | 长度 | ±0.5% | 杭州市萧山区建设三路398号
50 | JLQJ03824 | 1324 | 电磁屏蔽室 | SR-8 | 1 | 外部服务 | 现场 | 按规程 | / | 屏蔽室屏蔽效能 接地电阻 | CNAS-CL01-A008 | 杭州市萧山区建设三路398号
51 | JLQJ03815 | 1313 | 谐间波试验装置 | 5001iX-400-413 | 1 | 外部服务 | 现场 | JJF 1205-2008 | / | 1、 最大谐波电压畸变； 2、 试验电压。 | GB/T17626.13 | 杭州市萧山区建设三路398号
52 | JLQJ03810 | 1304 | 灯具EMF测试头 | VDH9502 | 1 | 外部服务 | 送校 | IEC 62493-2015 | / | 传输系数 | GB/T 31275 | 杭州市萧山区建设三路398号
53 | JLQJ03808 | 1300 | 30-1000MHz天线 | VULB9160 | 1 | 外部服务 | 送校 | GJB8815-2015 | / | 天线系数 | GB/T6113.101/102 | 杭州市萧山区建设三路398号
54 | JLQJ03792 | 1273 | 射频网络分析仪（喀呖声分析仪） | CL55C | 1 | 外部服务 | 现场 | JJF 1845-2020 | / | 1、 喀呖声试验信 号； 2、 （相对/绝对） 脉冲响应； 3、 电压、频率响 应； 4、 6 dB 带宽； 5、 RF 衰减； 6、 时间。 | GB/T6113.101/102 | 杭州市萧山区建设三路398号
55 | JLQJ03718 | 1132 | 电波暗室 | 9.1m×5.8m×5.55m | 1 | 外部服务 | 现场 | IEC CISPR 16-1-4-2012《无线电干扰与抗千扰测量仪器和方法的规范.第1-4部分:无线电干扰与抗 千扰测量仪器-辐射干扰测试用天线和测试场地》；IEC 61000-4-3-2010《电磁兼容 第4-3部分：试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》 | / | 归一化场地衰减 场地电压驻波比 屏蔽室屏蔽效能 平面场分布均匀性 接地电阻 | CNAS-CL01-A008 | 杭州市萧山区建设三路398号
56 | JLQJ03717 | 1121 | 空盒气压表 | DYM3 | 1 | 外部服务 | 送校 | JJG 272-2007 | 800/850/900/950/1000/1010/1060hpa | 压力 | ±2hpa | 杭州市萧山区建设三路398号
57 | JLQJ03715 | 1098 | 功率探头 | NRP-Z91 | 1 | 外部服务 | 现场 | JJF1885-2020 | / | 率探头校准因子。 | GB/T17626.3 | 杭州市萧山区建设三路398号
58 | JLQJ03714 | 1097 | 功率探头 | NRP-Z91 | 1 | 外部服务 | 现场 | JJF1885-2020 | / | 率探头校准因子。 | GB/T17626.3 | 杭州市萧山区建设三路398号
59 | JLQJ03713 | 1096 | 射频功率计 | NRP | 1 | 外部服务 | 现场 | JJF1885-2020 | / | 1、 频率响应； 2、 功率值。 | GB/T17626.3 | 杭州市萧山区建设三路398号
60 | JLQJ03712 | 1095 | 低频信号发生器 | SMB100A | 1 | 外部服务 | 现场 | JJF 1931-2021 | / | 1、 输出电平； 2、 调制度。 | GB/T17626.3 | 杭州市萧山区建设三路398号
61 | JLQJ03711 | 1094 | 信号发生器 | SMR20 | 1 | 外部服务 | 现场 | JJF 1931-2021 | / | 1、 输出电平； 2、 调制度。 | GB/T17626.3 | 杭州市萧山区建设三路398号
62 | JLQJ03710 | 1092 | 双脊波导喇叭天线 | HF907 | 1 | 外部服务 | 送校 | ANSI C63.5-2017 | 天线系数 | 天线系数 | GB/T6113.101/102 | 杭州市萧山区建设三路398号
63 | JLQJ03709 | 1091 | 人工电源网络 | ESH2-Z5 | 1 | 外部服务 | 现场 | JJF1705-2018 | / | 1、 端口阻抗和相角； 2、 LCL； 3、 分压系数； 4、 隔离度。 | GB/T6113.101/102 | 杭州市萧山区建设三路398号
64 | JLQJ03708 | 1090 | 单环天线 | HFH2-Z2 | 1 | 外部服务 | 送校 | C63.5-2017, Americam National Standard for Elceromaenetie Compatibility Radiated Emission Measurements in Electromagnetic Interference Control-Calibration and Qualification of Antennas (9 kHz to 40 GHz);16-1-6:2014+A1:2017 Specitication for radio disturba | / | 天线系数 | GB/T6113.101/102 | 杭州市萧山区建设三路398号
65 | JLQJ03707 | 1089 | ISN通讯端口测试网络T8 | ISNT800 | 1 | 外部服务 | 送校 | CISPR 16-1-2-2017 | / | 1、 端口阻抗和相角； 2、 LCL； 3、 分压系数； 4、 隔离度。 | GB/T6113.101/102 | 杭州市萧山区建设三路398号
66 | JLQJ03706 | 1080 | EMI接收机 | ESU26 | 1 | 外部服务 | 现场 | JJF 1144-2006；CISPR 16-1-1-2019 | / | 1、 正弦波电压幅度 准确度； 2、 总选择性； 3、 输入端口电压驻 波比； 4、 检波器脉冲响应 特性。 | GB/T6113.101 | 杭州市萧山区建设三路398号
67 | JLQJ03646 | 954 | 动态性能测试仪 | ESCI | 1 | 外部服务 | 现场 | JJF 1144-2006；CISPR 16-1-1-2019 | / | 1、 正弦波电压幅度 准确度； 2、 总选择性； 3、 输入端口电压驻 波比； 4、 检波器脉冲响应 特性。 | GB/T6113.101/102 | 杭州市萧山区建设三路398号
68 | JLQJ03645 | 918 | 三环天线 | HXYZ9170-148 | 1 | 外部服务 | 现场 | 按规程 | / | 1、 确认系数 | GB/T6113.101/102 | 杭州市萧山区建设三路398号
69 | JLQJ03584 | 831 | 振荡波发生器 | PNW2056 | 1 | 外部服务 | 现场 | GB/T17626.18-2016 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡波抗扰度试验；GB/T17626.12-2013 电磁兼容 试验和测量技术 振铃波抗扰度试验 | / | 1、 上升时间（电压和电流）； 2、 振荡频率； 3、 衰减； 4、 重复频率； 5、 开路电压； 6、 短路电流。 | GB/T17626.12 | 杭州市萧山区建设三路398号
70 | JLQJ03583 | 830 | 工频磁场测试仪（脉冲信号发生器） | INA702 | 1 | 外部服务 | 现场 | JJF1737-2019《工频磁场模拟器校准规范》 | / | 1、 输出电流值； 2、 输出电流总畸变 率。 1、 线圈因数。 | GB/T17626.8 | 杭州市萧山区建设三路398号
71 | JLQJ03505 | 688 | 射频传导抗扰度试验机 | NSG2070 | 1 | 外部服务 | 现场 | JJF 1678-2017；JJF(电子）30813-2010 | / | 发生器 1、 输出电平； 2、 调制度； 3、 调制频率。功率放大器 1、1 dB 功率压缩点的 输出功率； 2、谐波和失真； 3、增益； 4、最大输出功率\额定 输出功率。 衰减器： 衰减量 | GB/T17626.6 | 杭州市萧山区建设三路398号
72 | JLQJ03451 | 623 | EMF测试仪 | ELT-400 | 1 | 外部服务 | 现场 | 1EC 61786-1-2013《关于人体暴露的直流磁场、 从1Hz到100kHz的交流电场和交流磁场的测量 第一部分：测量设备的要求》 | / | 1、磁场场强线性; 2、探头各向同性（各向同性 探头）; 3、磁场频率响应，频率范围 10 Hz~400 kHz。 | GB/T39640 | 杭州市萧山区建设三路398号
73 | JLQJ03447 | 614 | 空盒气压表 | DYM3 | 1 | 外部服务 | 送校 | JJG 272-2007 | 800/850/900/950/1000/1010/1060hpa | 压力 | ±2hpa | 杭州市萧山区建设三路398号
74 | JLQJ03433 | 591 | 接地电阻测试仪 | ZC29B-2 | 1 | 外部服务 | 送校 | JJG366-2004 | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/100Ω | 电阻 | ±3% | 杭州市萧山区建设三路398号
75 | JLQJ03411 | 554 | 示波器 | 54833A | 1 | 外部服务 | 送校 | JJF 1057-1998 ；GJB 7691-2012 | / | 垂直偏转系数;瞬态响应;频带宽度;扫描时间系数 | / | 杭州市萧山区建设三路398号